###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	: Yüksek Hassasiyetli Test Cihazı ile kalite kontrolü sağlayarak İhracata ve Savunma Sanayisine yönelik kaliteli Ürün Üretme

Yayın Referansı	: TR62/18/RGG/0021

1. Genel Tanım

Yüksek Hassasiyetli Test Cihazı ile kalite kontrolü sağlayarak İhracata ve Savunma Sanayisine yönelik kaliteli Ürün Üretme projesidir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

LOT 1: 1 Adet Üç Boyutlu Koordinat Ölçüm Cihazı ve Aksesuarları

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Teklif konu dahilinde köprü tipi ölçüm cihazı talep edilmektedir. |  |
| 2 | Tek seferde cihaz minimum 1500 X 850 X 600 mm ebadında parçayı ölçebilmesi gerekmektedir. |  |
| 3 | ISO 10360-2:2009 standardına göre Üç boyutta da minimum MPE_E0=1.9+L/350μm toleransını sağlamalıdır. |  |
| 4 | Prob ucu döner açılı olmalı ve minimum 5° aralıklarla dönmelidir. |  |
| 5 | Prob dokunurak ölçüm alabildiği gibi tarama işlemini de yapmalıdır. |  |
| 6 | Tarama işlemini hem açılı hem de düz konumda da yapmalıdır. |  |
| 7 | Teklif fiyatına el kumandası dahil olmalıdır. |  |
| 8 | Prob kalibrasyonunu yapabilecek kalibrasyon parçası sertifikası ile teslim edilmelidir. |  |
| 9 | Cihaz döner probun her açı için ayrı ayrı kalibre edilmeden tek seferlik kalibre işlemini her açı için optimize etmelidir. |  |
| 10 | Prob tutucu fiyata dahil olmalı ve entegreli olmalıdır. |  |
| 11 | Minimum 100 mm prob uzunluğu bağlanabilir olmalıdır. |  |
| 12 | Prob çantası dahil olmalı içerikleri ise; -Yıldız Prob yapabilecek aparatlar olmalıdır. -Uzatma aparatları olmalıdır. -En az 10 farklı çeşit prob (uzunluk ve küre farklılıkları ile) olmalıdır. -Bağlantı aparatlarını içermelidir. |  |
| 13 | 3D model ile entegreli çalışabilir sistem yüklü iş istasyonu fiyata dahil olmalıdır. |  |
| 14 | 3D model ile karşılaştırılabilir yazılım olmalıdır. Yazılım ömür boyu lisanslı olmalıdır. İşlenmeyen serbest yüzey ile 3D model karşılaştırabilir olmalıdır. |  |
| 15 | İş istasyonun sahip olması gereken minumum özellikler; - En az 32GB DDR4 Ram -Ekran Kartı programı sorunsuz bir şekilde donukluk yapmayacak şekilde entegreli -İşlemci iş istasyonuna özel olmalı -Renkli Yazıcı (A3 yazabilme kapasiteli) - En az 23 inch Full HD Monitör - Mouse & Klavye - UPS - En az 3 yıl garanti olmalıdır. |  |
| 16 | Hava sistemi için entegreli su kurutuculu ve yağ ayrıştıcılı filtre sistem adapteli olmalı ve en az yedek 1’er adet filtre fiyata dahil olmalıdır. |  |
| 17 | Elektrik dalgalanmalarına karşı sistem regülatörlü olmalıdır. |  |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler:

İş İstasyonu(Monitör, Renkli Yazıcı, Mause, Klavye, Ups), Kalibrasyon Parçası Sertifikasyonu İle Birlikte, Prob Tutucu, Prob Çantası, Yıldız Prob Yapabilecek Aparatalar, Uzatma Aparatları, Prob Uzatma Aparatları Ve Bilumum Bağlantı Aparataları, El Kumandası.

4. Garanti Koşulları: En az 2 Yıl Garanti, 7+3 İş Günü Eğitim Bacaksızlar Makina Adresinde

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri: En fazla 36 Saat İçinde Acil Müdahele Zorunluluğu,

4. Gerekli Yedek Parçalar: Filtre, Yağ Ve Su Ayrıştırıcı Filtreler

5. Kullanım Kılavuzu

6. Diğer Hususlar: Nakliye, gümrük vergileri fiyata dahil olmalıdır. Ödemeler TL cinsinden banka havalesi olarak gerçekleştirilecektir. Ödeme %10 siparişte %40 gümrükte geri kalan kısmı kurulum tamamlanıp demo çalışması yapıldıktan sonra tamamlanacaktır.