###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	: TR62/12/RYMDP/0177  - İHALE 1 – LOT 2

Yayın Referansı	: KRİYOJENİK TANK İMALATINDA REKABET GÜCÜ PROJESİ

1. Genel Tanım

Projemiz Çukurova Kalkınma Ajansı desteği ile ürün çeşitliliği, Etkinlik ve verimliliğin arttırılması yoluyla metal sektöründe kazanılan rekabet gücü ile istihdam oranına, bölge ticari gücüne, ihracatına ve toplumun refah seviyesindeki artışa katkı sağlama genel amacı doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Kriyojenik Tank İmalatında Rekabet Gücü Projemiz ile LOT 1: Hidrolik Giyotin Makas ( 1ad), CNC Hidrolik Abkant Pres ( 1ad), LOT 2: Ultrasonik Hata Dedektörü ( 1ad), LOT 3: Gezer Vinç ( 1ad), LOT 4: Doğrultma Presi ( 1ad), LOT 5: CNC Plazma Kesme Makinası ( 1ad), LOT 6: Hidrolik Silindir Makinası ( 1ad) makinaları alımı yapılacaktır.

Projemiz ile sağlanan ürün çeşitliliği ve kapasite artışı ile ülkemizin ve dünya pazarlarının güvenilir tedarikçilerinden biri olmak ve sürdürülebilir şekilde pazarda büyümek hedeflenmektedir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

LOT 2: ULTRASONİK HATA DEDEKTÖRÜ

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | LOT 2: ULTRASONİK HATA DEDEKTÖRÜ - Cihaz en az 5 mm' den 5000 mm' ye kadar kalibre edilebilir özellikte olacaktır. - Ses hızı 1000 - 9999 metre/saniye arasında ayarlanabilir olacaktır. - Kazanç değeri 0 - 110 dB arasında 0,5 - 1 - 2 - 6 - 10 - 14 ve 20 dB ' lik basamaklarda ayarlanabilir olacaktır. - Atım voltajı min. 200 V üreteç enerjisi ile oluşturulacaktır. - PRF değeri 35 - 1000 Hz arasında ayarlanabilir olacaktır. - Frekans bantı 1 - 15 MHz arasında geniş bant otomatik seçim özelliğine sahip olacaktır. - Dikey doğrusallık 100% ekran yüksekliğinin %1' inden fazla olmayacaktır. - Yatay doğrusallık 100% ekran genişliğinin % 0,33' ünden fazla olmayacaktır. - Minimum 5000 adet ekran görüntüsü hafızası olacaktır. | 1 ADET |
|  | ULTRASONİK HATA DEDEKTÖRÜ DEVAMI… - Minimum 100 adet kalibrasyon hafızası olacaktır. - Cihaz programı otomatik ve manuel mesafe kalibrasyonu seçeneklerine sahip olacaktır. - Cihaz programında DAC referans hata eğrisi oluşturma seçeneği mevcut olacaktır. - En az 8 adet ekran renk değiştirme seçeneği olacaktır - Bilgisayar programı ve veri aktarımı ile çıktı olusturmak için USB bağlantı kablosu olacaktır. - Batarya dâhil azami ağırlığı 1,7 kg' ı geçmeyecektir. - Asgari IP67 özelliğine sahip olacaktır. - Ekran boyutu 116 mm x 87 mm ' den küçük olmayacaktır - Çalışma sıcaklık aralığı -10 ile +55 derece C arasında çalışabilir şekilde olacaktır. - Cihaz beraberinde EN12668' e göre kalibrasyon belgesi temin edilecektir, - Cihaz bataryası tam dolu halde asgari 12-18 saate kadar çalışabilme özelliğine sahip ve cihazdan sökülerek harici olarak da şarj edilebilen Lityum - Ion tipi şarj edilebilir batarya olacaktır |  |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

- Teklif edilen tüm makine/ekipman/donanımlar yeni ve kullanılmamış 2013 imalatı olmalıdır. İkinci el, kullanılmış makine ve teçhizat önerilmemelidir.

- Cihaz ile beraber kanvas tasıma çantası, kaynak kontrolleri için 4 MhZ' den oluşan prob seti, kabloları ve sertifikalı K1 / K2 kalibrasyon blokları temin edilecektir.

- Problar sertifikaları ile temin edilecektir. Yurtdışı farklı priz bağlantılarını da içeren adaptörlerle beraber sarj aleti temin edilecektir

- Yüklenici, montaj ile ilgili gerekli teknik ekipmanlarını, el aletlerini ve montajda kullanacağı montaj sarf malzemelerini kendisi tedarik edecektir.

- Yüklenici temin etmiş olduğu tüm makine yardımcı ekipman ve cihazlar ile ilgili alet aksesuar ve ekipmanları montaj aşamasında hazır bulunduracak olup,Montajın alet ve aksesuar eksikliginden dolayı süresinin uzamasına mahal vermeyecektir.

- Yüklenici Temin etmiş oldugu makine ve ekipmanlarda kullanacak oldugu tüm alet ve aksesuarlar ilgili makineler ile uyumlu olmalıdır. Makinelerin tam kapasite ile calışmasını engelleyecek uyumsuz alet ve aksesuarlar kullanmayacaktır.

4. Garanti Koşulları

- Yüklenicinin temin etmiş olduğu tüm makine, yardımcı ekipman ve cihazlar ile ilgili donanımlar, kesin kabul tarihinden itibaren en az 1 yıl garantili olmalıdır.

- Yüklenici teklif ettiği tüm bileşenlerinin yeni üretilmiş, kullanılmamış ve teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olduğunu garanti edecektir.

- Yüklenici tasarımdan, malzemeden, işçilikten veya kendi hatasından doğabilecek kusurları bedelsiz olarak gidereceğini garanti edecektir.

- İşletme, garanti süresince meydana gelecek arızalarda durumu yazılı olarak veya telefon ile yükleniciye bildirecektir. Yüklenici bu ihbarın alınışından itibaren en geç 48 saat içerisinde arızaya müdahale edip arızalı malı veya parçaları ücretsiz olarak tamir edecek veya değiştirerek sistemi çalışır hale getirecek.

- Tamirat değiştirme veya eksik malzemeyi tamamlama için geçecek süre, garanti süresine ilave edilecektir.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Makine ve ekipmanların kurulumu ve personel eğitimi yüklenici firmanın yetkili personeli tarafından yapılacaktır. Kurulum için gerekli olan tüm montaj malzemeleri yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

- Periyodik bakım ve genel kontroller garanti kapsamı süresince yılda 1 kez yapılacaktır.

- Arıza onarım hizmeti, firmanın yetkili servisi tarafından verilecektir. Müdahale en geç 48 saat içinde yapılacaktır.

- Kullanıcı eğitimleri yüklenici firma yetkili personellerince ücretsiz verilecektir.

4. Gerekli Yedek Parçalar

- Gerekli tüm sistem bileşenlerinin sağlıklı çalışması sağlanacaktır.

- Yüklenici, gerekli durumlarda tüm yedek parçaları 5 yıl temin etmeyi garanti eder.

5. Kullanım Kılavuzu

- Garanti, bakım ve kullanma kılavuzları makine ile beraber verilmelidir.

6. Diğer Hususlar

- En az 5 referans verilmesi istenecektir.

- Söz konusu malzemeler sözleşmeden itibaren en geç 3 ay içerisinde teslim edilecektir.

- Tüm taşıma, nakliye, nakliye sigortası ve montaj için tedarikçi firma tarafından gönderilecek teknisyenlerin işçilik ve konaklama maliyetleri tedarikçiye aittir.

- Tüm ekipman/malzeme/donanımların kurulum ve devreye alınma işlemleri, yüklenici tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.