TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	: Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Kurulumu

Yayın Referansı	: TR62/16/MİKRO/0061

1. Genel Tanım

Proje kapsamında kurulacak yapı malzemeleri laboratuvarı ile firmamızın üretim kapasitesini arttırması ve yeni ürün tasarım kabiliyetine sahip olmasıyla birlikte rekabet gücünün ve pazar payının arttırılması hedeflenmektedir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

LOT 1 : Otomatik Beton Basınç Dayanımı Test Presi, Vicat Cihazı, Otomatik Blaine Cihazı ve Çimento Şok Cihazı alımı

LOT 2 : Çimento Yığın Yoğunluğu Aparatı, Beton Karıştırma Mikseri, Slump Test Seti, Hava Ölçüm Test Cihazı, Nem Tayin ( Kuru Madde ) Test cihazı ve Metilen Mavisi Deney Seti alımı

| LOT 1 | Otomatik Beton Basınç Dayanımı Test Presi - T S EN 12390 – 4’e uygun olmalıdır - 12390 – 3’e uygun olmalıdır - ASTM C 39’a uygun olmalıdır - BS 1881’e uygun olmalıdır - Max: Çalışma basıncı (kN) : 2000 kN - Servo kontrol ünitesi bulunmalıdır - Dört kolonlu rijit yapılı olmalıdır - Alt ve Üst yükleme plakaları (3000 mm ø) olmalıdır - Üst plaka oynar başlıklı olmalıdır - Piston çapı 300-350 mm olmalıdır - Maksimum strok 45-50 mm olmalıdır - Bilgisayar destekli + Software + Yazıcı olmalıdır - Numune bilgileri olmalıdır - Müşteri bilgileri olmalıdır - Deney hızlarının ayarlanabilmesi olmalıdır - Deney sonuçları arşivlenmesi olmalıdır - Özel kalibrasyon programı bulunmalıdır - Kullanılan ara plakalar ve basınç plakaları; Özel Çelik Alaşımlı Standartlara uygun yüzey pürüzlülüğünde taşlanmıştır olmalıdır - Sehim ilgili Standartlara uygundur olmalıdır | 1 |
| --- | --- | --- |
| LOT 1 | Vicat Cihazı - Sulu Sistem 8 kalıp Kapasiteli olmalıdır - Kolay kullanımlı (camsız) Kalıplar olmalıdır - Polikarbonat Havuzlu. Kolay Temizlenebilir olmalıdır - 20 °C ± 0,1°C HASSASİYETLİ olmalıdır - Su Sirkülatörlü olmalıdır | 1 |
| LOT 1 | Otomatik Blaine Cihazı - Rapor çıktıları alınabilir. analiz sonuçları bilgisayar ortamına aktarılır olmalıdır - Türkçe yazılım olmalıdır - Pnömatik sıkıştırma aparatlı olmalıdır - Manometre sıvısı seviyesi optik (Kızıl ötesi) okuma sensörlü, elektrotlarda sıvı damlası tutulması sorunu olmamalıdır. - Dotmatrıx ekran Tüm bilgileri aynı anda ekranda görebilme olmalıdır - Dokunmatik tuş takımı olmalıdır - Dijital termometre (Harici ısıyı girebilme imkânı) olmalıdır - Cihaz, Vakum ( Membran ) pompalı, manyetik ventilli olmalıdır - Tam ölçüm yapabilen U Manometreli ve kendi zamanını belirleyen sistem olmalıdır - Numune hücresi ( bulk ) takımı paslanmaz krom çeliğinden imal edilmiş olup, aşınma problemi giderilmiştir olmalıdır - Numune hücresi hacmi: Yaklaşık 70- 80 cm3’ olmalıdır - Tam otomatik olup, tek tuş ile Blaine değeri vermelidir - Dijital göstergeli ve elektronik kart destekli olmalıdır | 1 |
| LOT 1 | Çimento Şok Cihazı - T S EN 196 – 1’e uygun olmalıdır - Ses izolasyon kabini olmalıdır - 600-650 kg’lık Alt Beton Kalıbı olmalıdır - Lastik PAD olmalıdır | 1 |

- Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Cihazların çalışması için gerekli tüm yardımcı ekipmanlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

Herhangi bir arıza durumunda makineye müdahale edebilmek için gerekli aletlerin olduğu takım çantası verilecektir.

- Garanti Koşulları

Cihazlar montaj tarihinden itibaren en az iki yıl garantili olmalıdır.

- Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Cihazların montajı ve montaj aşamasında teknik personelin konaklama, yol, iaşe ve diğer masrafları tamamen tedarikçi  firmaya aittir. Montaj ve işletmeye alma esnasında firma teknik elemanlarına gerekli işletme bilgileri verilerek çalışır durumda teslim edilecektir. Cihaz kurulduktan sonra ücretsiz kullanma eğitimi verilecektir.

Periyodik bakım ve genel kontrol senede bir kez olmak üzere garanti kapsamı süresince devam eder.

Cihazların belirtilen standart aksesuarları, bağlantı parçaları, bağlantı kabloları ve emniyetli çalıştırılması için gerekli aksesuarları ile eksiksiz olarak verilmelidir.

- Gerekli Yedek Parçalar

Cihazların üzerinde kullanılması gerekli olan özel ekipmanlar cihaz ile birlikte verilmelidir. Yüklenici gerekli durumlarda tüm yedek parçaları en geç yedi gün içinde temin edebileceğini garanti etmelidir.

- Kullanım Kılavuzu

Bakım, arıza müdahale ve kullanım kılavuzları da beraberinde teslim edilmelidir.

Cihazlar ile birlikte mutlaka Türkçe kullanma kılavuzu verilecektir.

- Diğer Hususlar

  - Cihazlar firmamızın Organize Sanayi Bölgesindeki adresine teslim edilecektir. Nakliye, konaklama, sigorta vb. tedarikçi firmaya aittir.

  - Verilen teklifler 60 gün opsiyonlu, TL cinsinden ve KDV hariç verilecektir.

  - Nakliye ve kurulum esnasında doğacak zarar ve tehlikelerden firmamız sorumlu değildir.

  - Her firma kendi iş güvenliğini sağlayacaktır.

  - Her firma kendi iş güvenliğini sağlayacaktır.

- Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Cihazın çalışması için gerekli tüm yardımcı ekipmanlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

Herhangi bir arıza durumunda makineye müdahale edebilmek için gerekli aletlerin olduğu takım çantası verilecektir.

- Garanti Koşulları

Cihaz montaj tarihinden itibaren en az iki yıl garantili olmalıdır.

- Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Cihazın montajı ve montaj aşamasında teknik personelin konaklama, yol, iaşe ve diğer masrafları tamamen tedarikçi  firmaya aittir. Montaj ve işletmeye alma esnasında firma teknik elemanlarına gerekli işletme bilgileri verilerek çalışır durumda teslim edilecektir. Cihaz kurulduktan sonra ücretsiz kullanma eğitimi verilecektir.

Periyodik bakım ve genel kontrol senede bir kez olmak üzere garanti kapsamı süresince devam eder.

Cihazın belirtilen standart aksesuarları, bağlantı parçaları, bağlantı kabloları ve emniyetli çalıştırılması için gerekli aksesuarları ile eksiksiz olarak verilmelidir.

- Gerekli Yedek Parçalar

Cihazın üzerinde kullanılması gerekli olan özel ekipmanlar cihaz ile birlikte verilmelidir. Yüklenici gerekli durumlarda tüm yedek parçaları en geç yedi gün içinde temin edebileceğini garanti etmelidir.

- Kullanım Kılavuzu

Bakım, arıza müdahale ve kullanım kılavuzları da beraberinde teslim edilmelidir.

Cihaz ile birlikte mutlaka Türkçe kullanma kılavuzu verilecektir.

- Diğer Hususlar

  - Cihaz firmamızın Organize Sanayi Bölgesindeki adresine teslim edilecektir. Nakliye, konaklama, sigorta vb. tedarikçi firmaya aittir.

  - Verilen teklifler 60 gün opsiyonlu, TL cinsinden ve KDV hariç verilecektir.

  - Nakliye ve kurulum esnasında doğacak zarar ve tehlikelerden firmamız sorumlu değildir.

  - Her firma kendi iş güvenliğini sağlayacaktır.

| LOT 2 | Çimento Yığın Yoğunluğu Aparatı - Cihaz, haznesi huni şekilli olmalıdır. - Minimum 1 lt, Maksimum 2 lt Kapasiteli silindirik kap ve yaylı bağlantı parçadan oluşmalıdır. | 1 |
| --- | --- | --- |
| LOT 2 | Beton Karıştırma Mikseri - Pan tipi, olmalıdır - Minumum 100 L kendi ekseni etrafında yatay dönen pan tipi kazan, olmalıdır - Boşaltma sistemli, olmalıdır - 46-56 litre etkin karıştırma kapasiteli, olmalıdır - Üstten karıştırmalı bıçak tertibatlı, olmalıdır - Kenar sıyırma bıçaklı, olmalıdır - Lastik tekerlekli, olmalıdır - 220-240 V,50-60 Hz, 1 faz olmalıdır | 1 |
| LOT 2 | Slump Test Seti - Galvanizlenmiş sacdan slump konisi olmalıdır - Slump tablası olmalıdır - Doldurma hunisi olmalıdır - Ø 16x600 mm şişleme çubuğu olmalıdır - Çelik cetvel lastik tokmak ile birlikte olmalıdır | 1 |
| LOT 2 | Hava Ölçüm Test Cihazı - 5-7 Litre kapasiteli olmalıdır - B tipi olmalıdır - Manometreli olmalıdır - Düzeltme bıçağı olmalıdır - Şişleme çubuğu olmalıdır - 250 cc pipet olmalıdır - Kalibrasyon için kalibrasyon boruları (J-Tipi boru ve iç uzatma borusu) ve ahşap taşıma çantası ile birlikte olmalıdır | 1 |
| LOT 2 | Nem Tayin ( Kuru Madde ) Test cihazı - 50 g kap. (x0.001 g okunabilirlikte) olmalıdır - Kurutma sıcaklığı maksimum 160 °C. olmalıdır | 1 |
| LOT2 | Metilen Mavisi Deney Seti - Standı ile birlikte 400/600 rpm devirli karıştırıcı olmalıdır - 4 kanatlı pervane olmalıdır - 50ml x0.1 ml büret olmalıdır - Büret standı olmalıdır - Büret kıskacı olmalıdır - Cam baget olmalıdır - Plastik beher olmalıdır - Metilen mavisi olmalıdır - Kaolin ile birlikte komple olmalıdır - 220-240 V, 50-60 Hz, 1 faz olmalıdır | 1 |

- Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Cihazların çalışması için gerekli tüm yardımcı ekipmanlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

Herhangi bir arıza durumunda makineye müdahale edebilmek için gerekli aletlerin olduğu takım çantası verilecektir.

- Garanti Koşulları

Cihazlar montaj tarihinden itibaren en az iki yıl garantili olmalıdır.

- Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Cihazların montajı ve montaj aşamasında teknik personelin konaklama, yol, iaşe ve diğer masrafları tamamen tedarikçi  firmaya aittir. Montaj ve işletmeye alma esnasında firma teknik elemanlarına gerekli işletme bilgileri verilerek çalışır durumda teslim edilecektir. Cihaz kurulduktan sonra ücretsiz kullanma eğitimi verilecektir.

Periyodik bakım ve genel kontrol senede bir kez olmak üzere garanti kapsamı süresince devam eder.

Cihazların belirtilen standart aksesuarları, bağlantı parçaları, bağlantı kabloları ve emniyetli çalıştırılması için gerekli aksesuarları ile eksiksiz olarak verilmelidir.

- Gerekli Yedek Parçalar

Cihazların üzerinde kullanılması gerekli olan özel ekipmanlar cihaz ile birlikte verilmelidir. Yüklenici gerekli durumlarda tüm yedek parçaları en geç yedi gün içinde temin edebileceğini garanti etmelidir.

- Kullanım Kılavuzu

Bakım, arıza müdahale ve kullanım kılavuzları da beraberinde teslim edilmelidir.

Cihazlar ile birlikte mutlaka Türkçe kullanma kılavuzu verilecektir.

- Diğer Hususlar

  - Cihazlar firmamızın Organize Sanayi Bölgesindeki adresine teslim edilecektir. Nakliye, konaklama, sigorta vb. tedarikçi firmaya aittir.

  - Verilen teklifler 60 gün opsiyonlu, TL cinsinden ve KDV hariç verilecektir.

  - Nakliye ve kurulum esnasında doğacak zarar ve tehlikelerden firmamız sorumlu değildir.

  - Her firma kendi iş güvenliğini sağlayacaktır.

  - Her firma kendi iş güvenliğini sağlayacaktır.

- Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Cihazın çalışması için gerekli tüm yardımcı ekipmanlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

Herhangi bir arıza durumunda makineye müdahale edebilmek için gerekli aletlerin olduğu takım çantası verilecektir.

- Garanti Koşulları

Cihaz montaj tarihinden itibaren en az iki yıl garantili olmalıdır.

- Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Cihazın montajı ve montaj aşamasında teknik personelin konaklama, yol, iaşe ve diğer masrafları tamamen tedarikçi  firmaya aittir. Montaj ve işletmeye alma esnasında firma teknik elemanlarına gerekli işletme bilgileri verilerek çalışır durumda teslim edilecektir. Cihaz kurulduktan sonra ücretsiz kullanma eğitimi verilecektir.

Periyodik bakım ve genel kontrol senede bir kez olmak üzere garanti kapsamı süresince devam eder.

Cihazın belirtilen standart aksesuarları, bağlantı parçaları, bağlantı kabloları ve emniyetli çalıştırılması için gerekli aksesuarları ile eksiksiz olarak verilmelidir.

- Gerekli Yedek Parçalar

Cihazın üzerinde kullanılması gerekli olan özel ekipmanlar cihaz ile birlikte verilmelidir. Yüklenici gerekli durumlarda tüm yedek parçaları en geç yedi gün içinde temin edebileceğini garanti etmelidir.

- Kullanım Kılavuzu

Bakım, arıza müdahale ve kullanım kılavuzları da beraberinde teslim edilmelidir.

Cihaz ile birlikte mutlaka Türkçe kullanma kılavuzu verilecektir.

- Diğer Hususlar

  - Cihaz firmamızın Organize Sanayi Bölgesindeki adresine teslim edilecektir. Nakliye, konaklama, sigorta vb. tedarikçi firmaya aittir.

  - Verilen teklifler 60 gün opsiyonlu, TL cinsinden ve KDV hariç verilecektir.

  - Nakliye ve kurulum esnasında doğacak zarar ve tehlikelerden firmamız sorumlu değildir.

  - Her firma kendi iş güvenliğini sağlayacaktır.