TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

Sözleşme başlığı	: Tedarik Zinciri Akredite Test ve AR-GE Merkezi

Yayın Referansı	: 1- Lot 1

1. Genel Tanım

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Tedarik Zinciri Akredite Test ve Ar-Ge Merkezi için mekanik test ve tersine mühendislik uygulamalarının yapılabilmesi için gerekli olan malzeme ekipman tedariği.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | DÜŞME ŞOK DENEY CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ - KONU: Bu teknik şartname; Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Tedarik Zinciri Akredite Test ve Ar-Ge Merkezi tarafından satın alınacak olan ISTA 1B standartlarına uygun 1 adet Düşme Şok Deney Cihazı teknik özelliklerini, denetim ve muayene metotlarını ve ilgili diğer hususları konu alır. - İSTEK VE ÖZELLİKLER: - Bahsi geçen düşme Şok deney cihazı ISTA 1B sertifikasyonunda belirtilen ASTM D5276 – 98 standartlarına uygun olmalıdır. - Düşme şok deney cihazı en az 80 kilogramlık kutuları kaldırabilme gücüne sahip olmalıdır. - Cihaz, deney uygulanan paketleri asgari 15 ile 180 cm aralığındaki yüksekliklerden düşürebilmelidir. - Cihazın altında, paketin çarpacağı, ASTM D5276-98 standardı ile tanımlanmış metal bir plaka bulunmalıdır. - GARANTİ KOŞULLARI: Makinelerin kurup aktif olarak kullanımına başlanması itibariyle 2 yıl garanti verilecektir. İki sene garanti tüm mekanik ve elektronik aksamı kapsar. Garanti süresi içinde doğacak her türlü arıza ve hasardan satıcı firma sorumludur. - MONTAJ VE BAKIM-ONARIM HIZMETLERİ: Garanti süresince (2 yıl) makine-ekipman ile ilgili; montaj, bakım, onarım hizmetlerinin ve işleyişi (çalışması) için gerekli tüm yedek parçaların sağlanması firmaya aittir. Yedek parçaların lojistik (taşıma, ulaşım, vd) ve montaj giderleri ile ilgili oluşacak tüm maliyetler firmaya aittir. - GEREKLİ YEDEK PARÇALAR: Makine-ekipman ile ilgili, işleyişi için gerekli tüm yedek parçaların sağlanması satıcı firmaya aittir. - KULLANIM KILAVUZU: Firma, cihazla birlikte makine-ekipman ile ilgili kullanım bilgilerinin ve detaylarının yer aldığı bir set orijinal dokümanları ücretsiz olarak verecektir. a) Kullanım Kılavuzu (Türkçe kullanım kılavuzu satıcı firma tarafından verilecektir). b) Bakım-Onarım El Kitabı. - ALTYAPI İHTİHACI: Cihazın montajı ve çalışabilmesi için gerekli bir temel ihtiyacı var ise bir ay önceden satıcı firma tarafından bildirilmek koşuluyla Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Tedarik Zinciri Akredite Test ve Ar-Ge Merkezi tarafından yapılacaktır. - EĞİTİM: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Tedarik Zinciri Akredite Test ve Ar-Ge Merkezi personeli(leri) teklif veren firmanın teknik personeli tarafından, cihaz kullanımı hakkında teorik ve pratik olmak üzere en az bir çalışma günü kurulacak olan laboratuarda makine başında ücretsiz olarak eğitilecektir. Eğitim sonrasında cihaz kullanımı eğitiminin verildiği personele(lere) eğitim katılım sertifikası sunulacaktır. - DİĞER HUSUSLAR: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından belirtilmediği sürece; makine ekipmanlar sözleşme tarihinden itibaren 30 takvim günü içinde teslim edilecektir. Tüm lojistik (taşıma, ulaşım, montaj vd.) maliyetler firmaya aittir. Firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşmenin feshedileceğini firma kabul eder. | 1 |
| A | B | C |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 2 | SABİT DEPLASMAN TİTREŞİM DENEY CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ - KONU: Bu teknik şartname; Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Tedarik Zinciri Akredite Test ve Ar-Ge Merkezi tarafından satın alınacak olan ISTA 1B standartlarına uygun bir adet Sabit Deplasman Deney Titreşim Cihazı teknik özelliklerini, denetim ve muayene metotlarını ve ilgili diğer hususları konu alır. - İSTEK VE ÖZELLİKLER: - Bahsi geçen sabit deplasman titreşim deney cihazı ISTA 1B sertifikasyonunda belirtilen ASTM D999 – 01 standartlarına uygun olmalıdır. - Sabit deplasman deney cihazı asgari 80 kilogramlık kutuları taşıyabilme gücüne sahip olmalıdır. - Titreşim cihazı 25 mm deplasman yaratabilecek ve dakikada 120 ile 300 çevrim yapabilecek şekilde ve ayarlamalara sahip olmalıdır. - Ürün üzerinde çevrim hızını gösterecek bir takometre bulunmalıdır. - Ürün üzerinde deney süresinin ayarlanabileceği bir kronometre bulunmalıdır. - Ürün test edilecek masanın ölçüleri 110 cm genişliğinde ve 130 cm uzunluğunda olmalıdır. - GARANTİ KOŞULLARI: Makinelerin kurup aktif olarak kullanımına başlanması itibariyle 2 yıl garanti verilecektir. İki sene garanti tüm mekanik ve elektronik aksamı kapsar. Garanti süresi içinde doğacak her türlü arıza ve hasardan satıcı firma sorumludur. - MONTAJ VE BAKIM-ONARIM HIZMETLERİ: Garanti süresince (2 yıl) makine-ekipman ile ilgili; montaj, bakım, onarım hizmetlerinin ve işleyişi (çalışması) için gerekli tüm yedek parçaların sağlanması firmaya aittir. Yedek parçaların lojistik (taşıma, ulaşım, vd) ve montaj giderleri ile ilgili oluşacak tüm maliyetler firmaya aittir. - GEREKLİ YEDEK PARÇALAR: Makine-ekipman ile ilgili, işleyişi için gerekli tüm yedek parçaların sağlanması satıcı firmaya aittir. - KULLANIM KILAVUZU: Firma, cihazla birlikte makine-ekipman ile ilgili kullanım bilgilerinin ve detaylarının yer aldığı bir set orijinal dokümanları ücretsiz olarak verecektir. a) Kullanım Kılavuzu (Türkçe kullanım kılavuzu satıcı firma tarafından verilecektir). b) Bakım-Onarım El Kitabı. - ALTYAPI İHTİHACI: Cihazın montajı ve çalışabilmesi için gerekli bir temel ihtiyacı var ise bir ay önceden satıcı firma tarafından bildirilmek koşuluyla Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Tedarik Zinciri Akredite Test ve Ar-Ge Merkezi tarafından yapılacaktır. - EĞİTİM: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Tedarik Zinciri Akredite Test ve Ar-Ge Merkezi personeli(leri) teklif veren firmanın teknik personeli tarafından, cihaz kullanımı hakkında teorik ve pratik olmak üzere en az bir çalışma günü kurulacak olan laboratuarda makine başında ücretsiz olarak eğitilecektir. Eğitim sonrasında cihaz kullanımı eğitiminin verildiği personele(lere) eğitim katılım sertifikası sunulacaktır. - DİĞER HUSUSLAR: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından belirtilmediği sürece; makine ekipmanlar sözleşme tarihinden itibaren 30 takvim gün içinde teslim edilecektir. Tüm lojistik (taşıma, ulaşım, montaj vd.) maliyetler firmaya aittir. Firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşmenin feshedileceğini firma kabul eder. | 1 |