###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

Sözleşme başlığı: İnovatif Kriyojenik Tank Üretimi ve Üretim Süreçlerinin Yenilenmesi İle   Rekabet Gücünün Artırılması

Yayın Referans : TR62/15/RAY/0093

1. Genel Tanım

Ozcan Mühendislik Çelik İmalat İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak, Çukurova Kalkınma Ajansı’nın 2015 yılı Rekabet Gücünün Artırılması ve Yenilikçilik Mali Destek Programı kapsamında gerçekleştirilecek “İnovatif Kriyojenik Tank Üretimi ve Üretim Süreçlerinin Yenilenmesi İle Rekabet Gücünün Artırılması Projesi” ne yönelik makine ekipman satın alma faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetler kapsamında işletmemiz, üretim süreçlerinde yenilik yaparak önemli derecede kalitesi iyileştirilmiş tank imal edilmesi ve enerji tüketimini önemli derecede azaltan kriyojenik tank üretimine başlanması için gerekli teknolojik alt yapıyı oluşturmak ve işlem parametrelerini optimize etmek için çalışmaları yürütülecektir.

İş, “İnovatif Kriyojenik Tank Üretimi ve Üretim Süreçlerinin Yenilenmesi İle Rekabet Gücünün Artırılması Projesinde” gösterilen makine ve teçhizatlarının temini, sistemin tam verimlilikle çalışır vaziyette idareye teslim edilmesi işidir.

LOT 4: ULTRASONİK MUAYENE SİSTEMİ

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| NO | ALINACAK MALIN ADI | TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | MİKTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ULTRASONİK MUAYENE SİSTEMİ | - Cihaz en az demir, çelik, alüminyum, bakır ve bakır alaşımlarından yapılmış kaynaklı imalat, döküm parçaları gibi malzemelerin içerisindeki hataların (çatlak, boşluk, kalıntı, gözenek vs.) tahribatsız olarak tespitinde kullanılmaya uygun olmalı, ayar ve düzenlemelere imkan tanıyacak özellikte olmalıdır. - Cihaz, elde taşınabilen portatif tipte olmalıdır. - Cihaz kaynak dikişlerinin kontrolünde, hata bölgesinin yatay ve yüzeyden olan uzaklığının tespitine ve ekrandan okunmasına imkan tanımalıdır. - Cihaz tek yönden dokunulan malzemelerin içerisindeki hataları tespit edebilmenin yanında, kalınlık ölçümlerinde de kullanılabilecek nitelikte olmalıdır. - Cihazda ayarları değiştirmek için kullanım kolaylığını sağlayan en az iki adet döner düğme olmalıdır. - Cihaz şarj edilebilen bataryalarla çalışacak, bataryalarla en az 13 saat kesintisiz çalışabilecek ve cihaz ekranında pil durumunu gösteren simgeler olmalıdır. - Cihaz kazanç değeri (ses gücü) alt sınırı 0dB- üst sınırı en az 110 dB olmalı ve kazanç 0.2, 0.6, 1, 2, 6 ve kullanıcının belirleyeceği dB'lik katsayılarla kademeli olarak ayarlanabilir nitelikte olmalıdır. - Cihaz peak, first peak, flank veya jflank olarak ölçüm yapmalıdır. - Cihaz prob gecikme aralığı 0 - 1000 µs aralığında olmalıdır. - Cihaz ekran gecikme aralığı -15 ile 3500 µs aralığında olmalıdır. - Cihazın darbe tekrarlama frekansı (PRF) 15 Hz – 2000 Hz aralığında, 5 Hz’lik kademelerle manuel olarak veya Oto-Düşük, Oto-Orta, Oto-Yüksek olarak seçilebilir olmalıdır. - Cihazın hayalet ekoları tespit etme fonksiyonu olmalıdır. - Cihazın otomatik olarak cihaz kazanç değerini (ses gücü) arttırıp azaltma özelliği olmalıdır. Cihazda; ultrasonik ses dalgalarının yayılma hızı en az, 250 m/sn ile 16.000 m/sn aralığını kapsamalıdır. Ses hızı ayarlanabilir olmalıdır. - Cihazda Kare Dalga ve Spike sinyal tipi olmalıdır, sinyal genliği; Kare Dalga Modda: 30 – 500 ns aralığında, 10 ns’lik katsayıyla ayarlanabilir, Spike Modda: 30 – 100 ns aralığında olmalıdır. - Cihazın ölçüm aralığı çelik için alt sınır en fazla 1 mm’den başlayarak frekans değerine bağlı kalarak üst sınırı en az 12.500 mm olmalıdır. Cihaz milimetre, mikro saniye ve inç birimlerinde ölçüm yapabilmelidir. Cihazın frekans aralığı 0,5 ile 20 MHz arasında olup hem dar hem de geniş band frekanslarını kapsamalıdır. - Cihazın damping ayarları 50 ohm, 1000 ohm olmalıdır. - Cihaz çalışma koşullarına göre parlaklık ayarı ve en az 4 farklı renkte arka plana sahip olmalıdır. - Cihaz; ses yolu, izdüşümü mesafesi, indirgenmiş izdüşümü mesafesini, derinlik, eko yüksekliği, eko ses şiddeti, çalışma aralığı başlangıç noktası, çalışma aralığı bitiş noktası, kapı içerisindeki ekonun sekme sayısını, sanal LED lamba, eş yansıma büyüklüğü, kapı içindeki ekonun DAC eğrilerine göre ekran yüksekliği değerlerini tespit edebilecek ve bunlardan en az yedisini aynı anda ekran üzerinde gösterebilmelidir. - Cihaz DAC, JISDAC, TCG ve DGS eğrilerinden herhangi birisi aktifken kazanç değişimine göre eğriyi sabit tutma özelliğine sahip olmalıdır. - Cihaz DAC, JISDAC, TCG ve DGS eğrilerinden herhangi birisi aktif iken eğriyi 0.5 dB’lik katsayılarla 14dB’e kadar çoğaltabilme özelliğine sahip olmalıdır. - DGS eğrilerinin çiziminde, cihaz belleğinde en az yirmi adet firmanın kendi standart problarına ait DGS eğrileri bulunmalıdır. - Cihazla teklif edilen tüm problar DGS menüsü altında kayıtlı olacak ve bu probların çekirdek dalga uzunluğu, yan delikteki en düşük çap, çelikteki yakın alan uzunluğu ve çelikteki en düşük uzaklık mesafeleri cihaz ekranında görünür olmalıdır. - En az 2 GB’lık SD - Hafıza Kartı cihaz ile beraber verilmelidir - Cihaz en az 8 dakikaya kadar A-Tarama video kayıt özelliği olmalıdır. - Cihazın çalışma sıcaklığı -10 oC ile en az 55 oC arasında olmalıdır. - Cihaz en az 7” renkli LCD ekrana sahip olmalıdır. - Cihaz 220 volt  % 10AC’de adaptör vasıtasıyla veya adaptörsüz, bunun yanında pille de çalışabilecek nitelikte olmalıdır. - Cihazla birlikte problar (açılı problar, düz problar) ve prob kabloları verilmelidir. - Açılı Problar (3 Adet): Farklı malzemelerde 45 o açılı, kristal boyutu en az 8x9 mm ve en az 30 mm yakın alan mesafeli olmalıdır. - Tek kristalli Düz Prob (1 adet):, Çapı en az 10 mm ve en az 8 mm yakın alan mesafeli olmalıdır. - Çift Kristalli Düz Prob (1 Adet): Çapı en az 3 mm ve merkez odak mesafesi en az 10 mm olmalıdır. - Cihaz ile birlikte prob kablosu verilmelidir. - Cihaz ile birlikte; K2 ve en az 8 basamaklı (1 - 8 mm) kalibrasyon blokları verilmelidir. | ADET | 1 |

2. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

- Cihazın, standart aksesuarları, bağlantı parçaları, bağlantı kabloları ve emniyetli çalıştırılması ve taşınması için gerekli aksesuarları ile eksiksiz olarak verilmelidir.

3. Garanti Koşulları

- İmalat ve montaj hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır.

4. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Cihaz yetkili firma personellerince alıcının göstereceği yere montajı yapılmalı, çalışır ve kullanıma hazır vaziyette idareye teslim edilmelidir.

- Garanti süresinin bitiminden sonra periyodik bakım için, imalatçı firma, bedeli mukabilinde idare ile yıllık bakım sözleşmesi yapabilmelidir.

- Montaj sonrası bakım ve arızalar için en geç 2 günde ulaşım garantisi verilmelidir.

5. Gerekli Yedek Parçalar

- Yedek parçaların fabrika ve montaj hatalarına karşı garanti süresi kapsamında ücretsiz olarak temini garanti edilmelidir.

- Tedarikçi, garanti süresi bitiminden itibaren geçerli olmak üzere, ücreti karşılığı 10 yıl süre ile servis ve yedek parça sağlamayı garanti etmelidir.

- Garanti süresi içerisinde imalat, işçilik ve malzeme hatalarının tespit edilmesi durumunda, durumun firmaya resmi olarak bildirilmesine müteakip en fazla 7 takvim günü içinde sorun giderilmiş olmalıdır.

6. Kullanım Kılavuzu

- Cihaz ve ekipmanların, Türkçe olarak detaylı hazırlanmış kullanım kılavuzları en az 1 takım olarak makinelerle birlikte teslim edilmelidir.

- Cihaz yazılımları, bakım ve kullanma kılavuzları eksiksiz verilmelidir.

- Cihaz kullanıcıları için bakım ve kullanma talimatları Türkçe olarak sunulmalıdır.

7. Diğer Hususlar

- Cihaz ile ilgili yapım ve işçilik kusurları bulunmamalıdır. Tüm donanımları ve bu donanımlarda kullanılacak parça ve malzemeleri ile birlikte yeni ve kullanılmamış olmalı bütün yüzeyleri düzgün, yüzeylerde çapak, boşluk, ezik, boya kabarcığı gibi imalat hataları bulunmamalıdır.

- Tedarikçi, cihaz kurulumundan sonra cihaz kullanıcılarına gerekli eğitimleri ücretsiz olarak sunmalıdır.

- Eğitim, nakliye, montaj ve kurulumla ilgili diğer giderlerin tamamı tedarikçi firmaya ait olmalıdır.

- Cihazın kalibrasyonu yapılmış olmalı, üretici sertifikası cihaz ile birlikte teslim edilmelidir.

İhale Makamı Yetkilisi

Mehmet ÖZCAN