###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	: Üretim Aşamasında Olan Milli Tanklarımız İçin Ar-Ge Kapsamında Özel Bir Cıvata Modellenip Prototipinin Oluşturulması

Yayın Referansı	: TR62/19/YENI/0079

1. Genel Tanım

Ürün kalite ve standardının yükseltilmesine yönelik proje ile savunma sanayi için üretilecek tanklarda kullanılmak üzere geliştireceğimiz tank cıvatalarının Ar-Ge çalışmaları ile özel standartlarda üretilmesidir. Teknolojiye ayak uydurarak yeni ürün geliştirmek için yapacağımız bu çalışmalarda öncelikle bir araştırma merkezine ihtiyaç duymaktayız. Bu kapsamda firma bünyesinde eksik olan bu merkezi kurarak Yeni ürün üretimine dayalı bilişim ve insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin bir başlangıcı olacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
|  | PORTATİF KİMYASAL ANALİZ TEST CİHAZI - Cihaz, sahada ve laboratuvarda çalışabilecek portatif özellikte olmalı, metalik numunelerin analizini yapabilmelidir. Cihaz ile alüminyum, magnezyum, titanyum, çinko, bakır, krom, nikel, vanadyum, tungsten alaşımları, paslanmaz çelikler ve takım çeliklerinin (vanadyum %0,05-1,25 arası ölçülebilen) analizi yapılabilmelidir. - Cihaz Enerji Dağılımlı X-Işını Flüoresans cihazı olup, x-ışınını x-ışını tüpü vasıtasıyla üretmelidir. - Cihazın X-Işını tüpü yüksek performans ve hassasiyet sağlaması için en az 40kV olmalıdır. - Cihaz yüksek çözünürlük ve yüksek sayım oranı sağlayan Silikon Drift Detektör (SDD Detektör) ile çalışmalıdır. - Cihazda en geniş element bölgesi için hassasiyet sağlayan Rh anotlu X-ışını tüpü olmalıdır. - Cihaz saha koşullarında -10˚C, +50˚C aralığında, herhangi bir ilave fan veya aksesuara ihtiyaç duymadan çalışabilmelidir. - Cihaz dâhili, sabit, dokunmatik ekran ile kontrol edilmelidir. Ekran sahada rahatlıkla görülebilecek özellikte olmalı, iş eldiveniyle kontrol edilebilmelidir. - Ekran boyutu rahat görünüm sağlaması için en az 4.3” büyüklüğünde olmalıdır. - Cihaz taşınabilir tipte olmalı ve şarjlı lityum-Ion pil (batarya) ile çalışmalıdır. Cihaz bir pil ile en az 10 saat çalışabilmelidir. Cihaz ile beraber 2 adet pil ve 1 adet şarj cihazı verilmelidir. - Cihazın pilleri haricen veya cihaz üzerindeyken şarj edilebilmelidir. - Batarya üzerinde şarj durumunu gösteren bir gösterge olmalıdır. - Cihazın okuma yapan uç kısmında radyasyon güvenliği için bir sistem bulunmalıdır. Cihaz numune yüzeyinden çekildiğinde x-ışını saçılımı kesilmelidir. - Cihaz batarya dâhil en fazla 1,5 kg olmalıdır. - Cihazda IP 54 su ve toz geçirmezlik uygunluğu (standardı) olmalıdır. - Yapılan analizlerde element kompozisyonları % (yüzde) veya ppm, olarak okunabilmelidir. - Cihaz yapılan analizlerinin sonucunu otomatik olarak kaydedebilmeli, istenildiği durumda bluetooth, USB ve wireless bağlantısı ile bilgisayara (PC ve dizüstü) Excel ve PDF dosyası formatında gönderebilmelidir. Wi-Fi veya Bluetooth bağlantısı herhangi ekstra bir harici aparata gerek duymadan yapılabilmelidir. - Cihaz AISI, DIN, JIS ve GB standartlarında, toplamda en az 1600 alaşımı ihtiva eden, alaşım tanımlama kütüphanesine sahip olmalıdır. Bu kütüphane kullanıcının isteği doğrultusunda genişletilebilir özellikte olmalıdır. - Cihaz ekstra bir yazılıma ihtiyaç duymadan tarayıcı üzerinden bilgisayara bağlanabilmelidir. - Cihazla beraber kullanılacak bilgisayar yazılımından kurumun logosu, kullanıcı bilgileri, analiz sonuçları, analiz tarihinin de bulunduğu kuruma özel rapor hazırlanabilmelidir. - Cihaz en az 100.000 (yüz bin) analiz sonucunu hafızasında tutabilmeli, en az 16 GB hafızaya sahip olmalıdır. - Cihaz akıllı telefonlarla entegre olabilme özelliğine sahip olmalı, alınan analiz sonucu veya numune resmi anında akıllı cep telefonlarında görüntülenip, kaydedilebilmelidir. - Cihazın kalibrasyonlarının doğruluğunu kontrol edebilmek için cihaz ile birlikte en az bir adet sertifikalı metal numunesi verilmelidir. - Cihaz, gerekli durumlarda kalibrasyonun kullanıcı tarafından iyileştirilmesine olanak sağlayacak “Matriks Düzeltme” yazılım özelliğine sahip olmalıdır. - Cihaz, özel alaşım ölçümlerinin gerektiği durumlarda, analiz hassasiyetini arttırmaya yarayan, mevcut kalibrasyona standart numune ekleme (Type Standart) özelliğine sahip olmalıdır. - Cihaz aşağıdaki kalibrasyon modelinde (modda) verilen element listeleri ile kalibre edilmelidir; - Alaşım Kalibrasyonu: Standart element seti: Ag, Al, Au, As, Bi, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Hf, In, Ir, Mg, Mo, Mn, Nb, Ni, P, Pd, Pt, Pb, Re, S, Se, Si, Sn, Sb, Ta, Ti, V, W,Y, Zn, Zr elementlerini içermelidir. - Cihaz darbe ve toza dayanıklı taşıma çantasıyla (cihaz, şarj aleti ve Li-lon pillerin içine konulabileceği) verilmelidir. - Cihazın laboratuvar ortamında, özellikle küçük boyuttaki malzemelerin analizi için güvenli kullanımını sağlayacak, cihazın üzerine oturtulacağı bir kaide ve bir radyasyon kalkanından oluşan iki parçalı bir radyasyon güvenliği kiti verilmelidir. - Cihazın sahada güvenli kullanımı sağlayacak bilek askısı ve omuz askısı cihazla beraber verilmelidir. - Cihaz ile birlikte İngilizce bakım ve kullanım kılavuzları verilmelidir. - Cihaz en az 2 yıl parça ve işçilik garantisine sahip olmalıdır. - Cihazın yıllık kalibrasyonu en az 5 yıl süreyle yüklenici firma tarafından, kalibrasyon dönemlerinde cihazın yüklenici firmaya gönderilmesi koşuluyla, ücretsiz olarak yapılmalıdır. - Cihaz, garantisi süresinin bitimini müteakip en az 5 yıl süreyle ücret karşılığı yedek parça ve servis garantisine sahip olmalıdır. - Cihazın kurulumu ve eğitimi, yüklenici/üretici firmanın eğitim sertifikasına sahip mühendisleri tarafından yapılmalıdır. - Cihaz ve cihaza ait parçalar üretici/yetkili firma tarafından orijinal ambalaj içerisinde kuruma teslim edilecektir. Ambalajı bozuk veya deformasyona uğramış cihazlar (yedek parçalar dâhil) firmaya iade edilebilecektir. | 1 adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler “Sözleşme Ek–2: Teknik Şartnamede (İş Tanımı)” tanımlanmıştır. Yüklenici,  montaj ile ilgili gerekli teknik ekipmanlarını, el aletlerini ve cihaz montajında kullanacağı montaj sarf malzemelerini kendisi tedarik edecektir.

4. Garanti Koşulları

Bütün makineler ve cihazlar yukarıda belirtilen garanti kapsamında olmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Montaj Yüklenici firma tarafından veya yetki verilmiş ehliyetli teknik servisi tarafından monte edilecektir. Montaj ve işletmeye alma esnasında firma, teknik elemanlarına gerekli işletme bilgileri verilerek çalışır durumda teslim edilecektir.

Periyodik bakım, kalibrasyon ve genel kontrol bir senede en az 2 kez olmak üzere garanti kapsamı süresince devam eder.

6. Gerekli Yedek Parçalar

Makine üzerinde kullanılması gerekli olan ekipmanlar makine ile birlikte verilmelidir. Yüklenici gerekli durumlarda tüm yedek parçaları en geç 15 gün içinde temin edebileceğini garanti etmelidir.

7. Kullanım Kılavuzu

Makineler üzerinde yapımcı firma etiketi bulunacaktır. Bu etiket üzerinde, yapım yılı, makine modeli, makine seri no ve firma bilgileri yer almalıdır. Elektrik şeması, Hidrolik devre şaması ve mekanik parça teknik resimleri makine ile birlikte verilecektir. Bakım, arıza müdahale ve kullanım kılavuzları da beraberinde teslim edilmelidir.

8. Diğer Hususlar

Yüklenici firmaların tüm makine ve ekipmanları birlikte tedarik etmek ve sistemin kurulumunu gerçekleştirerek çalışır durumda teslim etmekle yükümlüdür.

Nakliye/Montaj: Nakliye ve montaj maliyetleri tedarikçi firmaya aittir. Tüm taşıma, nakliye sigortası, nakliye, v.b harcamalar tedarikçi firma tarafından gönderilecek teknisyenlerin işçilik maliyetleri tedarikçiye aittir.

Eğitim: Makinanın çalışır durumda teslimi sonrası mevcut ve yeni makine operatörleri için makina kullanma, bakım ve iş güvenliği şartlarını içeren eğitim yüklenici firma tarafından organize edilecektir.