TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	: Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Kurulumu

Yayın Referansı	: TR62/16/MİKRO/0061

1. Genel Tanım

Proje kapsamında kurulacak yapı malzemeleri laboratuvarı ile firmamızın üretim kapasitesini arttırması ve yeni ürün tasarım kabiliyetine sahip olmasıyla birlikte rekabet gücünün ve pazar payının arttırılması hedeflenmektedir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

LOT 1 – Laboratuvar Cihazları Alımı

LOT 2 – Şerit Testere Alımı

LOT 3 – FT-IR Spectrometre Alımı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| LOT 1 | Otomatik beton basınç dayanımı test presi - Cihaz TS EN 196-1 ve ASTM C 109 standartlarına göre çimento ile hazırlanan prizma ve/veya küp beton kalıplarının basınç dayanımı ve eğilme dayanımı tayininde kullanılacaktır. - Cihaz TS EN 196-1 ve ASTM C 109 standartlarını gerektirdiği tüm şartları sağlamalıdır. - Cihaz TS EN 196-1ve ASTM C 109 standartlarına uygun olarak basınç dayanımı tayini ve eğilme dayanımı /kırma deneylerini yapabilmelidir. - Pres 51220-Class 1,DIN EN 196-1,ISO 679,ASTM C 109,DIN EN ISO 7500-1 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır. | 1 |
| LOT 1 | Vicat Cihazı - Cihaz tam otomatik olarak çalışmalı ve 12 (on iki) numune kapasiteli olmalıdır. - Cihaz hem kendi üzerinde bulunan ekranından hem de bilgisayardan kumanda edilebilmelidir. - Kullanım Paneli Türkçe menü ve pratik kullanım sunmalıdır. - Standardın belirtiği üzere numunelerin su içinde test edilmesi prensibine uygun olmalıdır. - Cihaz üzerine numune cinsi test başlangıç zamanı gibi gerekli değerler girildikten sonra testi otomatik olarak yapmalıdır. Çıkan sonuçları rapor olarak kayıt etmeli aynı zamanda grafik olarak da gösterebilmelidir. - Test sırasında anlık sonuçlar hem cihaz üzerindeki ekrandan hem de bilgisayardan izlenebilmelidir. - Cihaz priz başlangıç ve bitiş değerlerini otomatik olarak belirlemeli ve kayıt etmelidir. - Cihazla birlikte (opsiyonel) test sırasında kullanılacak su sıcaklığı 18 -30 C° için tasarlanmış olan otomatik su sistemi de istenildiğinde verilmelidir. - Besleme Voltajı minimum 220 V, 50 Hz olmalıdır. | 1 |
| LOT 1 | Blain Cihazi - Portland çimentosu, kireç, vb. pudra boyutlu malzemelere ait tane inceliğinin, özgül yüzey olarak belirlenmesinde kullanılır. - U manometre tüpü olmalıdır. - Manometre sıvısı bulunmalıdır. - Minimum 250 ml Test Standı - Lastik puar olmalıdır. - Plastik Huni olmalıdır. - Filtre Kağıdı 100 Adet olmalıdır. | 1 |
| LOT 1 | Çimento Şok Makinesi - Çimento harç ve diğer bağlayıcı maddelerin sıkıştırılması için, saniyede 1 devir yapan, bir dönme hızı ile dakikada 60 vuruş yapacak şekilde ayarlanacak ve 60 vuruşu yaptıktan sonra otomatik olarak durmalıdır. - Bu vuruşlar cihaz üzerindeki şok tablasının 15 mm yükselerek aniden düşmesini sağlamalıdır. - Cihaz üzerindeki şok tablasının ağırlığı, üzerindeki 3 gözlü çelik kalıp doldurma hunisi ile beraber toplam 19-21 kg aralıkta olup ± 500 gr töleranslı olmalıdır. - Cihaz EN 196 -1 standartlarına uygun olmalıdır. - Cihaz elektronik olarak programlanabilir dijital sayaçlı ve minimum 380 Volt 50 Hz ile çalışmalıdır. - Cihazın Takribi ağırlığı ise 110 -130 kg olmalıdır. | 1 |
| LOT 1 | Çimento Yığın Yoğunluğu Aparatı - Cihaz, haznesi huni şekilli olmalıdır. - Minimum 1 lt, Maksimum 2 lt Kapasiteli silindirik kap ve yaylı bağlantı parçadan oluşmalıdır. | 1 |
| LOT 1 | Beton Karıştırma Mikseri - Beton mikserleri hem kuru hem de yaş olarak malzemelerin etkin bir şekilde karıştırılması için tasarlanmış olmalıdır. - Cihaz elektronik beyinli olup, 140- 285 devir/dakika olarak Minimum 2 devirli olarak düzenlenmiş karıştırma kabı paslanmaz çelikten yapılmış ve kapasitesi 4-6 lt arasında olmalıdır. - Karıştırma paleti özel alaşımlı paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır. - Karıştırma paleti hem kendi ekseni etrafında hem de karıştırma kabı etrafında dönerek harcın en iyi şekilde karıştırılmasını sağlamalıdır. - Elektronik beyin cihazın otomatik olarak çalışma, durma, hızlı ve yavaş devirlerde çalışma ve durma zamanlarını ayarlamalıdır. Elektronik beyin toplamı TSE-24 ve EN 196-1 harç hazırlanması metoduna göre yapılmalıdır. Cihaz programı sayesinde standartlar haricinde istenilen zamanlar 4 aşama şeklinde ayarlanabilmelidir. - Cihaz minimum 220 – 240 V, 50 – 60 HZ, 1 Faz olmalıdır. - Takribi ağırlığı 75 -100 kg olmalıdır. | 1 |
| LOT 1 | Slump Set - Korozyondan etkilenmemesi için galvanizlenmiş veya elektrostatik olarak korunmuş olmalı - Slump Konisi Üst Çap: Minimum 100 ±2 mm Maximum 110 ±2 mm olmalıdır. Taban Çapı: minimum h 200 ±2 mm / maximum h 210 ±2 mm olmalıdır. Yükseklik: Minimum 300 ±2 mm, maximum 310 ±2 mm olmalıdır. - Slump Tablası Minimum 500x500x60mm, boyutlarında kulplu olmalıdır. - Slump Doldurma Hunisi, Galvanizli Çelikten üretilmiş olmalıdır. - Şişleme Çubuğu Minimum Ø 16x600 mm olmalıdır. - Lastik Tokmak olmalıdır. - Çelik Cetvel Minimum 300x1 mm, maximum 400x1 olmalıdır. | 1 |
| LOT 1 | Metilen Mavisi Deney Seti - Deney Seti, ince taneli minimimum ( 0/2 mm) maximum ( 0/3 mm) agregalarda, metilen mavisi değerinin belirlenmesinde kullanılır. - Yüksek hızlı karıştırıcı motor, Minimum 400/600 devir/dak. Olmalıdır. - Karıştırma pervanesi, Minimum Ø 70 mm ve Minimum 4 kanatlı olmalıdır. - Cam büret, Minimum 50 ml x 0.1 ml, maximum 60 ml x 0.1 ml olamlıdır. - Büret standı ve kıskacı bulunmalıdır. - Filtre kâğıdı 100- 125 adet olmalıdır. - Filtre kağıdı 125 mm çapında, 95 g/m², 0.20 mm kalınlığında olmalıdır. - Cam baget, Minimum Ø 8x300 mm olmalıdır. - Plastic beher, Minimum 1000 ml olmalıdır. - Metilen mavisi, 100-110 gr olmalıdır. - Kaolin 500 - 510 gr olmalıdır. | 1 |
| LOT 1 | Hava Ölçüm Test Cihazı - Cihaz taze betonda hava içeriği ölçümünde kullanılır. - Cihaz 7 litre kapasiteli flanşlı silindirik kap ile üzerinde basınç göstergesi(manometre), hava pompası, hava hücresi, hava tahliye vanası, su giriş ve tahliye vanaları bulunan flanşlı kapaktan oluşmalıdır. - Basınç göstergesi, % 6 hava içeriğine kadar % 0,1, % 6 ile % 10 hava içeriği arası ise % 0,2 aralıkla düzenlenmiş ve Çevre basıncı değişiminden etkilenmemelidir. - Cihaz Azami 50 mm agrega boyutu için uygun olmalıdır. - Hava içeriğini maximum % 22 ye kadar ölçmeli ve tane boyutu 63 mm ye kadar olan agregalar ile üretilen betonlar için uygun olmalıdır. - Hava Ölçer aşağıdakiler ile birlikte verilmektedir. - Düzeltme bıçağı olmalıdır. - Şişleme çubuğu minimum Ø16x600 mm olmalıdır. - Piset 250 cc olmalıdır. - Kalibrasyon için kalibrasyon boruları ( J-Tipi boru ve iç uzatma borusu) taşıma çantası bulunmalıdır. | 1 |
| LOT 1 | Nem Tayin ( Kuru Madde ) Test cihazı - Nem Tayin Terazisi, özellikle küçük miktardaki değişik malzemelere ait nem miktarının belirlenebilmesi için özel olarak tasarlanmış olmalıdır. - Arkadan aydınlatmalı LCD ekran ile kolay işlem yapabilmelidir. - Kurutma Seçenekleri (standart, yavaş, orta, hızlı) olmalıdır. - Bitirme Seçenekleri (manuel, nem stabilizasyonu, otomatik, zaman tanımlı) olmalıdır. - GLP/GMP çıktılar ve raporlar verebilmelidir. - Halojen Lamba bulunmalıdır. - Halojen Lamba modunda çalışma optimizasyonu bulunmalıdır. | 1 |

- Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Cihazların çalışması için gerekli tüm yardımcı ekipmanlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

Herhangi bir arıza durumunda makineye müdahale edebilmek için gerekli aletlerin olduğu takım çantası verilecektir.

- Garanti Koşulları

Cihazlar montaj tarihinden itibaren en az 2 yıl garantili olmalıdır.

- Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Cihazların montajı ve montaj aşamasında teknik personelin konaklama, yol, iaşe ve diğer masrafları tamamen tedarikçi  firmaya aittir. Montaj ve işletmeye alma esnasında firma teknik elemanlarına gerekli işletme bilgileri verilerek çalışır durumda teslim edilecektir. Cihaz kurulduktan sonra ücretsiz kullanma eğitimi verilecektir.

Periyodik bakım ve genel kontrol senede 1 kez olmak üzere garanti kapsamı süresince devam eder.

Cihazların belirtilen standart aksesuarları, bağlantı parçaları, bağlantı kabloları ve emniyetli çalıştırılması için gerekli aksesuarları ile eksiksiz olarak verilmelidir.

- Gerekli Yedek Parçalar

Cihazların üzerinde kullanılması gerekli olan özel ekipmanlar cihaz ile birlikte verilmelidir. Yüklenici gerekli durumlarda tüm yedek parçaları en geç 7 gün içinde temin edebileceğini garanti etmelidir.

- Kullanım Kılavuzu

Bakım, arıza müdahale ve kullanım kılavuzları da beraberinde teslim edilmelidir.

Cihazlar ile birlikte mutlaka Türkçe kullanma kılavuzu verilecektir.

- Diğer Hususlar

  - Cihazlar firmamızın Organize Sanayi Bölgesindeki adresine teslim edilecektir. Nakliye, konaklama, sigorta vb. tedarikçi firmaya aittir.

  - Verilen teklifler 60 gün opsiyonlu, TL cinsinden ve KDV hariç verilecektir.

  - Nakliye ve kurulum esnasında doğacak zarar ve tehlikelerden firmamız sorumlu değildir.

  - Her firma kendi iş güvenliğini sağlayacaktır.

| LOT 2 | ŞERİT METAL TESTERE - Ana Motor gücü 7- 8 Kw olmalıdır. - Redüktör olmalıdır. - Hidrolik Motoru Minimum 1.5 Kw olmalıdır. - Hidrolik Tank Kapasitesi 35-40 Lt Olmalıdır. - Soğutma Motoru Minimum 0,18 Kw olmalıdır. - Soğutma Tank Kapasitesi 50-60 lt olmalıdır. - Konveyor Motor Minimum 0,25 Kw Olmalıdır - Şerit Hızı Minimum 25 – 100 m/min olmalıdır. - Şerit ölçüleri 8.520x54x1.6 mm olmalıdır. - Çalışma yüksekliği 850-900 mm olmalıdır. Dijital Kontrol Paneli - Tüm kontrol bir merkezden yürütülmedir - Hata sayfası bulunmalıdır - Alarm listesi bulunmalıdır - Kolay dil seçimi bulunmalıdır - Kolay ölçü sistemi bulunmalıdır. İnvertör - Kesimini yapacağınız malzemenin çapına ve et kalınlığına göre, şeridin hızını istediğiniz aralıkta değiştirmeye olanak sağlamalıdır. | 1 |
| --- | --- | --- |

- Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Makinenin çalışması için gerekli tüm yardımcı ekipmanlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

Herhangi bir arıza durumunda makineye müdahale edebilmek için gerekli aletlerin olduğu takım çantası verilecektir.

- Garanti Koşulları

Makine ekipmanlar montaj tarihinden itibaren en az 2 yıl garantili olmalıdır.

- Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makinenin montajı ve montaj aşamasında teknik personelin konaklama, yol, iaşe ve diğer masrafları tamamen tedarikçi  firmaya aittir. Montaj ve işletmeye alma esnasında firma teknik elemanlarına gerekli işletme bilgileri verilerek çalışır durumda teslim edilecektir. Makine kurulduktan sonra ücretsiz kullanma eğitimi verilecektir.

Periyodik bakım ve genel kontrol senede 1 kez olmak üzere garanti kapsamı süresince devam eder.

Makinanın belirtilen standart aksesuarları, bağlantı parçaları, bağlantı kabloları ve emniyetli çalıştırılması için gerekli aksesuarları ile eksiksiz olarak verilmelidir.

- Gerekli Yedek Parçalar

Makine üzerinde kullanılması gerekli olan özel ekipmanlar cihaz ile birlikte verilmelidir. Yüklenici gerekli durumlarda tüm yedek parçaları en geç 7 gün içinde temin edebileceğini garanti etmelidir.

- Kullanım Kılavuzu

Bakım, arıza müdahale ve kullanım kılavuzları da beraberinde teslim edilmelidir.

Makine ile birlikte mutlaka Türkçe kullanma kılavuzu verilecektir.

- Diğer Hususlar

  - Makine firmamızın Organize Sanayi Bölgesindeki adresine teslim edilecektir. Nakliye, konaklama, sigorta vb. tedarikçi firmaya aittir.

  - Verilen teklifler 60 gün opsiyonlu, TL cinsinden ve KDV hariç verilecektir.

  - Nakliye ve kurulum esnasında doğacak zarar ve tehlikelerden firmamız sorumlu değildir.

  - Her firma kendi iş güvenliğini sağlayacaktır.

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| LOT 3 | FOURiER TRANSFORM INFRARED SPEKTROMETER - Cihazın Spektral aralığı minimum 7500 – 375 cm –1 olmalıdır. - Cihazın Sinyal/gürültü oranı minimum 4 cm –1 de 1 dakikalık ölçümle 50.000 : 1 den daha iyi olmalıdır. - Spektrometrenin ışık kaynağı, lazer, dedektör, interferometre ve otomasyon ünitelerinin fabrikasyon standartlara uygunluğu sürekli olarak izlenmelidir. Herhangi bir hata durumunda kullanıcı uyarılmalı, hatanın yeri, sebebi kullanıcıya bildirilmelidir. - Spektrometre maksimum analiz performansı için cihaz altın kaplı optiklere sahip olmalıdır. - İnterferometre fabrikasyon olarak ayarlanmış olmalıdır. Manuel, dinamik veya otomatik ayar gerektiren interferometreler kabul edilmeyecektir. - İnterferometrenin hareketli parçaları tamamen sürtünmesiz dizayna sahip olmalı, bu sayede interferometrenin kullanım ömründe bir sınırlama olmamalıdır. - Cihazın interferometresi, aynaların titremesi veya hareket etmesinden kaynaklanabilecek hataları gidermek için küp köşeli aynalara sahip olmalıdır. - İnterferometre en kısa zamanda maksimum sinyal – gürültü oranına ulaşabilmek için her iki tarama yönünde de veri toplayabilme özelliğine sahip olmalıdır. | 1 |

- Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Cihazın çalışması için gerekli tüm yardımcı ekipmanlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

Herhangi bir arıza durumunda makineye müdahale edebilmek için gerekli aletlerin olduğu takım çantası verilecektir.

- Garanti Koşulları

Cihaz montaj tarihinden itibaren en az 2 yıl garantili olmalıdır.

- Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Cihazın montajı ve montaj aşamasında teknik personelin konaklama, yol, iaşe ve diğer masrafları tamamen tedarikçi  firmaya aittir. Montaj ve işletmeye alma esnasında firma teknik elemanlarına gerekli işletme bilgileri verilerek çalışır durumda teslim edilecektir. Cihaz kurulduktan sonra ücretsiz kullanma eğitimi verilecektir.

Periyodik bakım ve genel kontrol senede 1 kez olmak üzere garanti kapsamı süresince devam eder.

Cihazın belirtilen standart aksesuarları, bağlantı parçaları, bağlantı kabloları ve emniyetli çalıştırılması için gerekli aksesuarları ile eksiksiz olarak verilmelidir.

- Gerekli Yedek Parçalar

Cihazın üzerinde kullanılması gerekli olan özel ekipmanlar cihaz ile birlikte verilmelidir. Yüklenici gerekli durumlarda tüm yedek parçaları en geç 7 gün içinde temin edebileceğini garanti etmelidir.

- Kullanım Kılavuzu

Bakım, arıza müdahale ve kullanım kılavuzları da beraberinde teslim edilmelidir.

Cihaz ile birlikte mutlaka Türkçe kullanma kılavuzu verilecektir.

- Diğer Hususlar

  - Cihaz firmamızın Organize Sanayi Bölgesindeki adresine teslim edilecektir. Nakliye, konaklama, sigorta vb. tedarikçi firmaya aittir.

  - Verilen teklifler 60 gün opsiyonlu, TL cinsinden ve KDV hariç verilecektir.

  - Nakliye ve kurulum esnasında doğacak zarar ve tehlikelerden firmamız sorumlu değildir.

  - Her firma kendi iş güvenliğini sağlayacaktır.