TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

Sözleşme başlığı	: Tedarik Zinciri Akredite Test ve AR-GE Merkezi Alt Yapı ve Hizmet Kalemleri Geliştirme Projesi

Yayın Referansı	: 1- Lot 1

1. Genel Tanım

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Tedarik Zinciri Akredite Test ve Ar-Ge Merkezi Laboratuarı kapsamında kullanılması üzere aşağıda belirtilen makine,cihaz ve ekipman tedariği.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | MANYETİK PARÇACIK MUAYENE CİHAZI - KONU: Bu teknik şartname; Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Tedarik Zinciri Akredite Test ve Ar-Ge Merkezi tarafından satın alınacak olan 1 adet Manyetik Parçacık Muayene Cihazının teknik özelliklerini, denetim ve muayene metotlarını ve ilgili diğer hususları konu alır. - İSTEK VE ÖZELLİKLER: - Cihazın gerilim şiddeti 230 VAC olmalıdır. - Cihazdaki tek faz frekansı 50/60 Hz olmalıdır. - Cihazdan geçen akım 3 A olmalıdır. - Cihazdan Alternatif Akım (AC) veya Doğrusal Akım (DC) geçerek manyetik alan oluşturmalıdır. - Cihazın çalışma devri “2 Dakika Açık,2 Dakika Kapalı” şeklinde olmalıdır. - Cihaz yanında Dual UV ve Beyaz Led cihazı temin edilmelidir. Dual UV ve Beyaz Led cihazının 39 cm(15 inç) mesafede UV yoğunluğu 8200 uW/cm² olmalıdır. - Dual UV ve Beyaz LED uzun süreli kullanımlarda ısınmamalıdır ve cihaz ömrü 30.000 saatten fazla olmalıdır. - Dual UV ve Beyaz Led cihazında Lityum (Li) batarya olmalıdır ve bu batarya 8 saat çalışabilmedir. - Cihaz yanında “EN ISO 9934” standartına uygun “Tip 1 (MTU)” temin edilmelidir. - Cihaz yanında kalıcı mıknatıslığı belirlemek için “50-0-50” Gauss aralığında” Analog Gaussmetre” cihazı temin edilmelidir. - Cihaz yanında teğetsel alan şiddetini belirlemek için “Dijital Gausmetre” cihazı temin edilmelidir. - Dijital Gaussmetre cihazı elle tutulabilir portatif olmalıdır. - Dijital Gaussmetre cihazı 4 adet AA pil ile çalışmalıdır. - Dijital Gaussmetre cihazının çalışma sıcaklık aralığı “0-50 ˚C” olmalıdır. - Dijital Gaussmetre cihazı otomatik olarak kendini sıfırlamalıdır. - Dijital Gaussmetre cihazı saklama ortamı sıcaklık sınırı “(-25˚C)-(+70˚C)” olmalıdır. - Dijital Gaussmetre cihazı minimum ve maksimum ölçüm sonuçlarını saklamalıdır. - Dijital Gaussmetre cihazı ile data bilgi takibi yapılabilmelidir. - Cihazın yanında UV ve Işık Şiddeti Ölçer cihazı temin edilmelidir. - UV ve Işık Şiddeti Ölçer cihazının ölçüm oranı; tekli sensör 7.5 Hz,ikili sensör 15 Hz olmalıdır. - UV ve Işık Şiddeti Ölçer cihazının sıcaklık katsayısı ±0.025 %/˚C (0 to 50˚) - UV ve Işık Şiddeti Ölçer cihazının UV sensorunun ışık saçma oranı 0-100 mW/cm²,ışık şiddeti sensorunun ışık saçma oranı 0-5300 lux(0-500 fc) olmalıdır. - UV ve Işık Şiddeti Ölçer cihazı 2 adet şarj edilemez 9V alkalin pil ile çalışmalıdır. - Cihazla birlikte 1 kutu (10 x 400 ml) aerosol manyetik siyahı sprey tüp,1 kutu (10 x 400 ml) çok hızlı soğuyan beyaz arka yüzey aerosol sprey tüp ve 1 kutu (10 x 400 ml) florışımalı manyetik aerosol sprey temin edilmelidir. 3. GARANTİ KOŞULLARI: Makinelerin kurulup aktif olarak kullanımına başlanması itibariyle en az 2 yıl garanti verilecektir. İki sene garanti tüm mekanik ve elektronik aksamı kapsar. Garanti süresi içinde doğacak her türlü arıza ve hasardan satıcı firma sorumludur. Cihazın teknik sebeplerden dolayı arızalanması durumunda cihaza ikame edecek(tamir süresince) olan makine-teçhizat'ı en az 5 yıl süre ile bedelsiz olarak vermekle yükümlüdür. Ürüne ilişkin satıcı firmanın yanı sıra üretici ve/veya distribütör (resmi distribütör olma şartı ile) firma tarafından ayrıca cihaz için en az 2 yıl geçerli olacak şekilde garanti belgesi verilmesi gerekmektedir. 4. MONTAJ VE BAKIM-ONARIM HIZMETLERİ: Garanti süresince (en az 2 yıl) makine-ekipman ile ilgili; montaj, bakım, onarım hizmetlerinin ve işleyişi (çalışması) için gerekli tüm yedek parçaların sağlanması firmaya aittir. Yedek parçaların lojistik (taşıma, ulaşım, vd) ve montaj giderleri ile ilgili oluşacak tüm maliyetler firmaya aittir. 5. GEREKLİ YEDEK PARÇALAR: Makine-ekipman ile ilgili, işleyişi için gerekli tüm yedek parçaların sağlanması satıcı firmaya aittir. 6. KULLANIM KILAVUZU: Firma, cihazla birlikte makine-ekipman ile ilgili kullanım bilgilerinin ve detaylarının yer aldığı bir set orijinal dokümanları ücretsiz olarak verecektir. - Kullanım Kılavuzu (Türkçe kullanım kılavuzu satıcı firma tarafından verilecektir). - Bakım-Onarım El Kitabı. 7. ALTYAPI İHTİHACI: Cihazın montajı ve çalışabilmesi için gerekli bir temel ihtiyacı var ise bir ay önceden satıcı firma tarafından bildirilmek koşuluyla Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Tedarik Zinciri Akredite Test ve Ar-Ge Merkezi tarafından yapılacaktır. 8. EĞİTİM: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Tedarik Zinciri Akredite Test ve Ar-Ge Merkezi personeli(leri) teklif veren firmanın teknik personeli tarafından, cihaz kullanımı hakkında teorik ve pratik olmak üzere en az 2 çalışma günü kurulacak olan laboratuarda makine başında ücretsiz olarak eğitilecektir. Eğitim sonrasında cihaz kullanımı eğitiminin verildiği personele(lere) eğitim katılım sertifikası sunulacaktır. 9. DİĞER HUSUSLAR: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından belirtilmediği sürece; makine ekipmanlar sözleşme tarihinden itibaren 30 takvim günü içinde teslim edilecektir. Tüm lojistik (taşıma, ulaşım, montaj, konaklama vd.) maliyetler firmaya aittir. Firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşmenin feshedileceğini firma kabul eder. Ürüne ilişkin satıcı firmanın yanı sıra üretici ve/veya distribütör (resmi distribütör olma şartı ile) firma tarafından ayrıca cihaz için en az 2 yıl geçerli olacak şekilde garanti belgesi verilmemesi durumunda sözleşmenin feshedileceğini firma kabul eder. | 1 |
| A | B | C |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 2 | ULTRASONİK TEST CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-KONU: Bu teknik şartname; Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Tedarik Zinciri Akredite Test ve Ar-Ge Merkezi tarafından satın alınacak olan 1 adet Ultrasonik Test Cihazı teknik özelliklerini, denetim ve muayene metotlarını ve ilgili diğer hususları konu alır. 2. İSTEK VE ÖZELLİKLER: - Cihaz en az; demir, çelik, alüminyum, bakır ve bakır alaşımlarından yapılmış kaynaklı imalat, döküm parçaları gibi malzemelerin içerisindeki hataların (çatlak, boşluk, kalıntı, gözenek vs.) tahribatsız olarak tespitinde kullanılmaya uygun olacak, ayar ve düzenlemelere olanak tanıyacak özellikte olmalıdır. - Cihaz, elde taşınabilen portatif tipte olmalıdır. - Cihaz kaynak dikişlerinin kontrolünde, hata bölgesinin yatay ve yüzeyden olan uzaklığının tespitine ve ekrandan okunmasına olanak tanıyacak şekilde ve tek yönden dokunulan malzemelerin içerisindeki hataları tespit edebilmenin yanında, kalınlık ölçümlerinde de kullanılabilecek nitelikte olmalıdır. - Cihazda; ultrasonik ses dalgalarının yayılma hızı en az, 250 m/sn ile 16.000 m/sn aralığını tamamen kapsayacaktır. Ses hızı ayarlanabilir olacaktır. Cihazın ölçüm aralığı çelik için alt sınır en fazla 1 mm’den başlayarak frekans değerine bağlı kalarak üst sınırı en az 12.500 mm olmalıdır. - Cihazın frekans aralığı en az 0,5 ile 20 MHz arasında olup hem dar hem de geniş band frekanslarını kapsayacak şekilde olmalıdır. Bunlar; Geniş Band için; - 0,5-20 MHz - 1-5 MHz frekans bandları olacaktır. Dar Band için; - 2 MHz - 2,25 MHz - 4 MHz - 5 MHz - 10 MHz - 13 MHz - 15 MHz frekanslarında olacaktır. - Cihaz peak, first peak, flank veya jflank olarak ölçüm yapabilmelidir. - Cihaz Spike ve Kare dalga olmak üzere 2 sinyal tipi ile çalışacaktır. Cihazda sinyal gönderim voltajı; Kare Dalga modda; 120 V ile 300 V aralığında olup 10 V luk katsayıyla ayarlanabilir. Spike modda: Düşük (120V) ve Yüksek (300V) olmalıdır. Cihazın sinyal genliği; Kare Dalga modda; 30 ns ile 500 ns aralığında olup 10 ns lik katsayıyla ayarlanabilir. Spike modda: Düşük (30 ns) ve Yüksek (100 ns) olmalıdır. - Cihaz, eğri yüzeylerin açılı prob ile kontrolünde hatanın yerini tespit etmek için eğri yüzey düzeltme özelliğine sahip olmalıdır. Cihaz AWS, REF, DAC, TCG, JISDAC ve DGS eğrilerini başka bir programa gerek duymadan hepsini çizebilme özelliğine, DAC, JISDAC, TCG ve DGS eğrilerinden herhangi birisi aktif iken kazanç değişimine göre eğriyi sabit tutma özelliğine, DAC, JISDAC, TCG ve DGS eğrilerinden herhangi birisi aktif iken eğriyi 0.5 dB’lik katsayılarla 14dB’e kadar çoğaltabilme özelliğine sahip olmalıdır. - DGS eğrilerinin çiziminde, cihaz belleğinde en az yirmi adet firmanın kendi standart problarına ait DGS eğrileri bulunmalıdır. - Cihaz en az 8 dakikaya kadar A-Tarama video kayıt özelliğine sahip olmalıdır. - Cihaz ayarları, raporları ve A-tarama grafiklerini hafızasında tutabilir özellikte olmalı. Rapor ve A-taramalar başka bir yazılıma gerek kalmadan, cihazdan bir bilgisayara USB kablosu veya Hafıza kartı ile transfer edilmesine olanak sağlamalıdır. - Cihazın çalışma sıcaklığı -10 oC ile en az 55 oC arasında olmalı ve Cihaz en az 7” renkli LCD ekrana sahip olmalıdır. Cihaz ekranı A-Scan özelliğinde ve A-scan çözünürlüğü en az 800 x 480 Piksel olacaktır. Cihaz ağırlığı bataryası dahil maksimum 2.2 kg. geçmeyecektir. - Cihaz BEA özelliği sayesinde belirlenen kapıya cihazdan bağımsız desibel ayarı yapılabilecek , kapının kapsadığı alanda bu desibel değeri ile çalışılabilecek ve Cihaz otomatik kazanç kontrol özelliği sayesinde otomatik desibel ekleyip çıkartarak sınırlanan alt ve üst ekran yüksekliği içerisinde çalışmayı sağlamalıdır. - Cihaz ile birlikte K1 ve K2 Kalibrasyon blokları temin edilmelidir. - Cihazın kullanımı sürecinde test süreçlerinin yönetilmesi amacı ile Minyatür 45°-4 MHz açılı prob, Minyatür 60°-4 MHz açılı prob, Minyatür 70°-4 MHz açılı prob, Minyatür Çift Kristalli Düz prob 4 MHz, Çift kristalli problar için 2 metre uzunluğunda cihaz bağlantı kablosu, Tek kristalli problar için 2 metre uzunluğunda cihaz bağlantı kablosu verilecektir. - Cihaz ile birlikte taşıma çatası, şarj cihazı, cihaz üretici sertifikası,en az 32 GB SD kart, Li-Batarya temin edilmelidir. - Cihazda BEA(Arka Kapı Zayıflatma) fonksiyonu,Data Logger ve 3 Bağımsız Kapı özellikleri bulunmalıdır. 3. GARANTİ KOŞULLARI: Makinelerin kurulup aktif olarak kullanımına başlanması itibariyle 2 yıl garanti verilecektir. İki sene garanti tüm mekanik ve elektronik aksamı kapsar. Garanti süresi içinde doğacak her türlü arıza ve hasardan satıcı firma sorumludur. Satıcı firma Cihazın teknik sebeplerden dolayı arızalanması durumunda cihaza ikame edecek olan makina techizat(cihaz)'ı en az 5 yıl süre ile bedelsiz olarak vermekle yükümlüdür. Ürüne ilişkin satıcı firmanın yanı sıra üretici ve/veya distribütör (resmi distribütör olma şartı ile) firma tarafından ayrıca cihaz için en az 2 yıl geçerli olacak şekilde garanti belgesi verilmesi gerekmektedir. 4. MONTAJ VE BAKIM-ONARIM HIZMETLERİ: Garanti süresince (2 yıl) makine-ekipman ile ilgili; montaj, bakım, onarım hizmetlerinin ve işleyişi (çalışması) için gerekli tüm yedek parçaların sağlanması firmaya aittir. Yedek parçaların lojistik (taşıma, ulaşım, vd) ve montaj giderleri ile ilgili oluşacak tüm maliyetler firmaya aittir. 5.GEREKLİ YEDEK PARÇALAR: Makine-ekipman ile ilgili, işleyişi için gerekli tüm yedek parçaların sağlanması satıcı firmaya aittir. 6. KULLANIM KILAVUZU: Firma, cihazla birlikte makine-ekipman ile ilgili kullanım bilgilerinin ve detaylarının yer aldığı bir set orijinal dokümanları ücretsiz olarak verecektir. - Kullanım Kılavuzu (Türkçe kullanım kılavuzu satıcı firma tarafından verilecektir). - Bakım-Onarım El Kitabı. 7. ALTYAPI İHTİHACI: Cihazın montajı ve çalışabilmesi için gerekli bir temel ihtiyacı var ise bir ay önceden satıcı firma tarafından bildirilmek koşuluyla Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Tedarik Zinciri Akredite Test ve Ar-Ge Merkezi tarafından yapılacaktır. 8. EĞİTİM: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Tedarik Zinciri Akredite Test ve Ar-Ge Merkezi personeli(leri) teklif veren firmanın teknik personeli tarafından, cihaz kullanımı hakkında teorik ve pratik olmak üzere en az bir çalışma günü kurulacak olan laboratuarda makine başında ücretsiz olarak eğitilecektir. Eğitim sonrasında cihaz kullanımı eğitiminin verildiği personele(lere) eğitim katılım sertifikası sunulacaktır. 9. DİĞER HUSUSLAR: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından belirtilmediği sürece; makine ekipmanlar sözleşme tarihinden itibaren 30 takvim gün içinde teslim edilecektir. Tüm lojistik (taşıma, ulaşım, montaj vd.) maliyetler firmaya aittir. Firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşmenin feshedileceğini firma kabul eder. | 1 |
| A | B | C |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 3 | XRF TEST CİHAZI TEKNİK ŞARTNAME 1-KONU: Bu teknik şartname; Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Tedarik Zinciri Akredite Test ve Ar-Ge Merkezi tarafından satın alınacak olan 1 adet XRF Test Cihazı teknik özelliklerini, denetim ve muayene metotlarını ve ilgili diğer hususları konu alır. 2. İSTEK VE ÖZELLİKLER: - Cihaz için teklif veren üretici/yetkili firma, satış sonrası cihaz için servis ve teknik servis hizmeti verebildiğini gösteren TSE veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan Hizmet Yeterlilik Belgesi’ne sahip olmalıdır. - Cihazın laboratuvar ortamında, bilgisayar (PC veya notebook) yardımıyla çalışabilmesini sağlayan bir adet taşınabilir “Test Standı” verilmelidir. Bu stantda da radyasyondan korunmak için bir emniyet sistemi olmalıdır. Stand analiz kapağı açıkken analiz yapmamalıdır. - Cihazın en az 300 alaşımı içeren bir standart kütüphanesi olmalıdır. Bu kütüphane isteğimiz doğrultusunda geliştirilebilecek nitelikte olmalıdır. - Cihaz, aşağıda belirtilen fabrika çıkış hazır metotları ile birlikte teslim edilmelidir. Toprak Kalibrasyonu: K, Ca, S, P, Cl, Ti, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Hg, As, Pb, Se, Rb, Sr, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, V, Co, W, Bi, Th, U, Au. Bu kalibrasyon toprak numunelerde ppm mertebesinde analiz imkanı sağlamalıdır. Cevher Kalibrasyonu: Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, W, As, Pb, Bi, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb. Maden numunelerinde yüzde mertebesinde analiz imkanı sağlamalıdır. Genel Metal Kalibrasyonu: Sb, Sn. Pd. Ag. Au, Mo, Nb, Zr, Bi, Pb, Se, W, Zn, Cu, Re, Ta, Hf, Ni, Co, Fe, Mn, Cr, V, Ti, Mg, Al, Si, P, S, Ru. Bu kalibrasyon nikel alaşımları, alüminyum alaşımları, bakır alaşımları, paslanmaz çelikler, kobalt alaşımları, titanyum alaşımları, düşük alaşımlı çelikler, takım çelikleri gibi alaşım gruplarında analiz imkanı sağlamalıdır. Kıymetli Metal Kalibrasyonu : Ag, Pd ,Rh, Ru, Au, Pt, Ir, Zn, Cu, Ni, Co, Fe, Ti, Cr, Mn, Ga, Nb, Mo, Cd, In, Sn, Pb. Bu kalibrasyon özellikle kıymetli metal alaşımlarının analiz imkanını sağlamalıdır. Elektronik Metal Kalibrasyonu : Ba Sb Sn In Cd Pd Ag Mo Nb Zr Se Bi Pb Pt Br Au Hg Ta Hf Zn Cu Ni, Co, Fe, Mn Cr V Ti Al. Elektronik kartlarda ROHS testi ve kıymetli metal analizi imkanı sağlamalıdır. Plastik Kalibrasyonu : Ba Sb Sn Cd Br Se Bi Pb As Br Au W Hg Zn Cu Ni Fe Cr V Ti Cl . Plastiklerin içinde ağır metallerin analizi ( ROHS ) imkânı sağlamalıdır. - Cihazın dahili bilgisayarı olmalıdır, PDA kullanılmamalıdır. Cihazın işlemcisi 400 MHz’den düşük olmamalıdır. Cihaz 10,000 analiz sonucunu spektrumları, kamera görüntüleri ile dahili hafızasında saklayabilmelidir. - Cihazla birlikte yedek olarak okuyucu göz koruma penceresinden en az 10 adet verilmelidir. Cihazla birlikte belde taşımak için cihaz kılıfı ve şifreli kilitli özel taşıma çantası verilmelidir. - Cihaz enerji dağılımlı XRF tekniği ile çalışmalıdır. X ışınını, X-ışını tüpü vasıtasıyla üretmelidir. Cihaz taşınabilir, arazide ve laboratuarda çalışabilecek özellikte olmalı ve numune tipine bağlı olarak metal alaşımlarında, kayaçta ve maden cevherlerinde en az 30 elementin (Mg, Al, Si, P, S dahil) helyum ve vakum olmaksızın analizini yapabilmelidir. - Cihazın X-ışını tüpü, 50 kV gerilim ve 200uA akım üretebilmelidir. Cihaz Ag anoda sahip olmalıdır. Cihazda yüksek çözünürlüklü ve saniye başına 200.000 den fazla okuma sağlayan Silicon Drift Dedektör (SDD) kullanılmış olmalıdır. - Hafif ve yüksek atom numaralı elementlerin hassas analizi için 6 farklı filtre içeren çoklu filtre sistemi bulunmalıdır. - Cihaz elde taşınabilir tip olmalı ve şarjlı pil ile çalışmalıdır. Cihaz 1 pil ile çalışır durumda 10 – 12 saat hizmet verebilmelidir. Cihazla birlikte pilin yedeği, kılıfı ve şarj ünitesi de verilmelidir. Gerektiği durumlarda cihaz üzerinden de direkt olarak da şarj edilebilmelidir. - Cihazın emniyet tertibatı olarak özel koruma sistemi sayesinde karşısında numune olmadığı zaman (insan, boşluk vb) otomatik olarak X-ışını yayılımını kesmelidir. - Cihazla birlikte ampirik kalibrasyon yapmak için kalibrasyon yazılımı (USER MODE ) da verilmeli, bu yazılım sayesinde cihazın okuyabildiği elementlerin daha doğru ve hassas bir şekilde ppm seviyelerinde bile analizi yapabilmelidir. - Cihazdaki tüm işlemler bilgisayar kontrollü olarak yapılabilmelidir. Cihaz dokunmatik renkli ekrana sahip olmalıdır. Daha rahat görülebilmesi için, ekran açısı ayarlanabilmelidir. Cihaz USB, seri port ve bluetooth ile bilgisayara bağlanabilmeli, tüm sonuçlar Excel çıkışlı olarak alınabilmeli, sonuçlar bilgisayarda izlenebilmelidir. Bu bağlantılar için gereken USB ve seri kablo cihazla birlikte verilmelidir. - Cihazda yapılan analizlerin sonuçları sayısal olarak standart sapmalarıyla görülebilmeli ayrıca analizlerin spektrumları pikleri ile cihazda izlenebilmelidir. Element kompozisyonları % ya da ppm olarak okunabilmelidir. - Cihaz CE uygunluk belgesine sahip olmalıdır. - Cihazın içinde dahili GPS olmalıdır. Cihaz ağırlığı pil hariç maksimum 1,4 kg olmalıdır. - Cihazda tetiğe basılarak veya bilgisayarda süre verilerek uzaktan analiz yapılabilmelidir. - Cihazın dedektör kalibrasyonunda kullanılan numune cihazın içinde dahili olarak bulunmalıdır. Cihaz dahili renkli kamera sistemine sahip olmalı, numune görüntüleri ekranında izlenebilmeli, bu görüntüler hafızasında saklanabilmeli ve bilgisayara sonuçlarıyla birlikte aktarılabilmelidir. - Ekranda tel vb. küçük ve ince numuneler izlenerek merkezleme yapılabilmeli böylece istenilen çok küçük parçaların analizleri de rahatlıkla yapılabilmelidir. Bu dahili kameranın numune görüntüsünü aydınlatan LED li ışık sistemi olmalıdır. Ayrıca gözle ulaşılması mümkün olmayan yüzeylerin kamera sayesinde analizleri yapılabilmelidir. Bu resimler otomatik olarak kaydedilmelidir. - Cihaz ile birlikte portatif test standı ve diz üstü bilgisayarı olmalıdır. Ayrıca bu standı taşıyacak olan çanta cihaz ile verilmelidir. 3. GARANTİ KOŞULLARI: Makinelerin kurulup aktif olarak kullanımına başlanması itibariyle 2 yıl garanti verilecektir. İki sene garanti tüm mekanik ve elektronik aksamı kapsar. Garanti süresi içinde doğacak her türlü arıza ve hasardan satıcı firma sorumludur. Satıcı firma Cihazın teknik sebeplerden dolayı arızalanması durumunda cihaza ikame edecek olan makina techizat(cihaz)'ı en az 5 yıl süre ile bedelsiz olarak vermekle yükümlüdür. Ürüne ilişkin satıcı firmanın yanı sıra üretici ve/veya distribütör (resmi distribütör olma şartı ile) firma tarafından ayrıca cihaz için en az 2 yıl geçerli olacak şekilde garanti belgesi verilmesi gerekmektedir. 4. MONTAJ VE BAKIM-ONARIM HIZMETLERİ: Garanti süresince (2 yıl) makine-ekipman ile ilgili; montaj, bakım, onarım hizmetlerinin ve işleyişi (çalışması) için gerekli tüm yedek parçaların sağlanması firmaya aittir. Yedek parçaların lojistik (taşıma, ulaşım, konaklama vd) ve montaj giderleri ile ilgili oluşacak tüm maliyetler firmaya aittir. 5.GEREKLİ YEDEK PARÇALAR: Makine-ekipman ile ilgili, işleyişi için gerekli tüm yedek parçaların sağlanması satıcı firmaya aittir. 6. KULLANIM KILAVUZU: Firma, cihazla birlikte makine-ekipman ile ilgili kullanım bilgilerinin ve detaylarının yer aldığı bir set orijinal dokümanları ücretsiz olarak verecektir. a) Kullanım Kılavuzu (Türkçe kullanım kılavuzu satıcı firma tarafından verilecektir). b) Bakım-Onarım El Kitabı. 7. ALTYAPI İHTİHACI: Cihazın montajı ve çalışabilmesi için gerekli bir temel ihtiyacı var ise bir ay önceden satıcı firma tarafından bildirilmek koşuluyla Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Tedarik Zinciri Akredite Test ve Ar-Ge Merkezi tarafından yapılacaktır. 8. EĞİTİM: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Tedarik Zinciri Akredite Test ve Ar-Ge Merkezi personeli(leri) teklif veren firmanın teknik personeli tarafından, cihaz kullanımı hakkında teorik ve pratik olmak üzere en az iki çalışma günü kurulacak olan laboratuarda makine başında ücretsiz olarak eğitilecektir. Eğitim sonrasında cihaz kullanımı eğitiminin verildiği personele(lere) eğitim katılım sertifikası sunulacaktır. 9. DİĞER HUSUSLAR: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından belirtilmediği sürece; makine ekipmanlar sözleşme tarihinden itibaren 30 takvim gün içinde teslim edilecektir. Tüm lojistik (taşıma, ulaşım, montaj ve konaklama vd.) maliyetler firmaya aittir. Firmanın teslim edeceği makine ekipm,anlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşmenin feshedileceğini firma kabul eder. | 1 |
| A | B | C |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 4 | METAL MİKROSKOP TEKNİK ŞARTNAME 1-KONU: Bu teknik şartname; Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Tedarik Zinciri Akredite Test ve Ar-Ge Merkezi tarafından satın alınacak olan 1 adet Metal Mikroskop Test Cihazı teknik özelliklerini, denetim ve muayene metotlarını ve ilgili diğer hususları konu alır. 2. İSTEK VE ÖZELLİKLER - Metal mikroskobu, yansımalı (reflected) ışıkla çalışabilen, düz olarak tabir edilen üstten aydınlatmalı olmalıdır. Metal mikroskobu metallerin mikroyapılarını incelemek üzere kullanılacaktır. - Mikroskop 2 kademeli ışık ayırma selektörlü ve görüş alanı (F.N. değeri) en az 22mm olan bir trinoküler başlığa sahip olmalıdır. - Işık ayırma kademeleri aşağıdaki gibi olmalıdır; 1.Kademe: 100% Binoküler 2.Kademe: 100% Foto tüp - Mikroskobun 1 çift 10X değerinde görüş alanı (F.N. değeri) en az 22mm olan oküleri bulunmalıdır. İstenildiğinde mikroskoba 12.5X (F.N. 16mm) ve 15X’lik (F.N. 14.5mm) okülerler takılabilmelidir. F.N. değerleri en az parantez içindeki değerler kadar olmalıdır. - Cihaz en az 12V 100W gücünde parlaklık veren halojen lambalı üstten aydınlatma sistemine sahip olmalıdır. - Mikroskobun üzerinde ışık şiddetini gösterir bir göstergesi bulunmalıdır. Mikroskopla birlikte 1 adet uzun ömürlü yedek lamba verilmelidir. - Cihazla birlikte renk dengeleme filtreleri olan gün ışığı ve ışık şiddetini azaltan filtreler verilmelidir. - Mikroskopta fokuslama kaba ayar ve ince ayar ile yapılabilmelidir. Stroke: 25mm (1mm yukarı, 24mm aşağı) İnce ayar: 0.1mm/devir, Kaba ayar: 12.7mm/devir Min okuma: 1µm - Mikroskobun 6 objektif yuvalı, bilyalı yataklar üzerine sonsuz dönüşlü, her objektif yuvası stoperli revolveri bulunmalıdır. - Mikroskop ile aydınlık alan (brightfield) çalışmaları yapılacaktır. Bu gözlem tekniği için gerekli tüm donanım verilecektir. - Mikroskobun objektifleri hepsi sonsuza düzeltmeli (infinity-corrected) PLAN tabir edilen aydınlık alan çalışmasına uygun olan kuru tip olmalıdır. - Objektiflerin, yüksek olması tercih sebebi sayılan numerik açıklık ve çalışma mesafeleri değerleri en az aşağıdaki değerler kadar olmalıdır; Firmalar bu uygunluğu orijinal katalogları üzerinde göstermelidir. Numerik Açıklık Çalışma Mesafesi 5X (kuru) min. N.A. 0.10 min. W.D. 31.00 mm 10X (kuru) min. N.A. 0.25 min. W.D. 13.00 mm 20X (kuru) min. N.A. 0.40 min. W.D. 3.60 mm 50X (kuru,yaylı) min. N.A. 0.75 min. W.D. 0.50 mm 100X(kuru,yaylı) min. N.A. 0.90 min. W.D. 0.31 mm - İstenildiğinde toplam büyütme aralığını 10X-2250X’e genişletebilmek için ilave Planflour aydınlık alan 2.5X (N.A. 0.075; W.D. 8.80mm) ve Plan Apokromat aydınlık ve karanlık alan 150X’lik (N.A. 0.90; W.D. 0.40mm) objektifler verilebilmelidir. Objektiflerin numerik açıklık ve çalışma mesafeleri ez az parantez içindeki değerler kadar olmalıdır. - Mikroskobun, metal yüzeyli, aynı anda 2 adet numune tutan ileri-geri ve sağa-sola hareket edebilen milimetrik taksimatlı mekanik şaryosu bulunmalıdır. - Şaryonun hareket kabiliyeti en az 75x50mm olmalıdır. - Toplam büyütme 50X ile 1000X arasında olmalıdır. - İstenildiğinde ilave oküler ve objektif lenslerle toplam büyütme 10X ile 2250X arasında olmalıdır. - Mikroskop Sonsuz Düzeltmeli Optik Sisteme sahip olmalıdır. - Dijital görüntüleme sistemi CCD kamera ve yazılımdan oluşmalıdır. Kameradan bilgisayara görüntü aktarımı USB bağlantısıyla istenilen bir bilgisayara takılabilmelidir. Dijital kamera, en az 5 milyon toplampixel sayısına ve yüksek yoğunluk CCD sensörü içermelidir. Kamera ile birlikte görüntü analiz yazılımı verilmelidir - Fotoğraf üzerinde istenilen bölge seçilebilmeli veya tam fotoğraf üzerinden ölçüm yapılabilmelidir.Otomatik ölçüm sonuçları gösterilmelidir. Her bir sonuç üzerinden görüntü üzerindeki objeler gösterilmelidir. Ayrıca küçük thumbnail olarak ölçülen objeler katalog üzerinden gösterilmelidir. - Yazılım ile görüntü gösteriminde, büyütme/küçültme, tam ekran ve büyüteç yapabilmelidir.Yazılım üzerinde interaktif ölçümler yapılmalı ve ayrıca HSI (Hue,Saturation, Intensity) RGB modlarınagore gri tonların eşikdeğeri belirtilerek belirlenen ölçüm parametrelerine (Çevre, Alan, Çap, Feret büyüklüğü, Aspectratio gibi) parametreler belirlenerek görüntü üzerinde otomatik sınıflandırma ve ölçüm yapılmalıdır. - Yazılım ile mikroskop markasına ait objektifleri kalibrasyon için veritabanı bulunmalıdır. Yazılım ile istenildiğinde manual olarak panoromik olarak geniş görüntü oluşturmak için imagestiching özelliği bulunmalıdır. - Yazılım ile zamana bağlı görüntü kazanımı sağlanmalıdır. AVI formatında movie kaydı yapılmalıdır.Yazılımda morfolojik filtreler kullanılarak çekilen fotoğraf üzerinde görüntü iyileştirilmesi yapılmalıdır. (Median, Sharpen gibi). Yazılım ile kamera ayarı, ölçüm, birçok görüntü ayar penceresini aynı anda açılabilmelidir. - Kullanıcı yazılım ekranını değiştirebilmelidir.Yazılım ile görüntü üzerine ölçek, açıklama ve yoğunluk profili eklenebilmelidir. Yazılım ile histogram gösterilebilmelidir. Opsiyonel olarak 3 boyutlu yüzey görüntü elde edebilmelidir.Yazılım ile BMP, TIFF, JPEG, AVI, JPEG2000, GIF, PNG, ICS/IDS formatlarında kayıt yapılabilmelidir. Yazılım ile beyaz denge, kontrast, renk ton düzeltimi, keskinlik artırımı yapılabilmelidir. Yazılı ile kırpma, görüntü bindirme, kesme, kopyalama, yapıştırma, döndürme ve yeniden boyutlama yapılabilmelidir. Yazılım ile manüel olarak sayım, uzunluk, alan, açı, daire ve elips ölçümü yapılabilmelidir Yazılım ile istenildiğinde motorize mikroskop kontrolü yapılabilmelidir. Yazılım ile yazdırma ve PDF çıktısı alınabilmelidir. Raporlama yapılabilmelidir. Yazılımın uluslararası referansları bulunmalıdır ve mikroskop ile aynı firmanın ürünü olmalıdır. - Cihazı teklif veren firma, cihazın özellikleri konusunda orijinal katalogları üzerinden “Teknik Şartname” ye madde madde cevap vereceklerdir. Verdikleri cevaplar orijinal katalogları üzerinde görünmeyen firmaların verdikleri teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. - Dijital Kamera fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olmalı, garanti süresinin bitiminden itibaren en az 10 yıl ücreti karşılığı yedek parça ve servis garantisi verilmelidir. 3. GARANTİ KOŞULLARI: Makinelerin kurulup aktif olarak kullanımına başlanması itibariyle 2 yıl garanti verilecektir. İki sene garanti tüm mekanik ve elektronik aksamı kapsar. Garanti süresi içinde doğacak her türlü arıza ve hasardan satıcı firma sorumludur. Satıcı firma Cihazın teknik sebeplerden dolayı arızalanması durumunda cihaza ikame edecek olan makina techizat(cihaz)'ı en az 5 yıl süre ile bedelsiz olarak vermekle yükümlüdür. Ürüne ilişkin satıcı firmanın yanı sıra üretici ve/veya distribütör (resmi distribütör olma şartı ile) firma tarafından ayrıca cihaz için en az 2 yıl geçerli olacak şekilde garanti belgesi verilmesi gerekmektedir 4. MONTAJ VE BAKIM-ONARIM HIZMETLERİ: Garanti süresince (2 yıl) makine-ekipman ile ilgili; montaj, bakım, onarım hizmetlerinin ve işleyişi (çalışması) için gerekli tüm yedek parçaların sağlanması firmaya aittir. Yedek parçaların lojistik (taşıma, ulaşım ve konaklama vd) ve montaj giderleri ile ilgili oluşacak tüm maliyetler firmaya aittir. 5.GEREKLİ YEDEK PARÇALAR: Makine-ekipman ile ilgili, işleyişi için gerekli tüm yedek parçaların sağlanması satıcı firmaya aittir. 6. KULLANIM KILAVUZU: Firma, cihazla birlikte makine-ekipman ile ilgili kullanım bilgilerinin ve detaylarının yer aldığı bir set orijinal dokümanları ücretsiz olarak verecektir. a) Kullanım Kılavuzu (Türkçe kullanım kılavuzu satıcı firma tarafından verilecektir). b) Bakım-Onarım El Kitabı. 7. ALTYAPI İHTİHACI: Cihazın montajı ve çalışabilmesi için gerekli bir temel ihtiyacı var ise bir ay önceden satıcı firma tarafından bildirilmek koşuluyla Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Tedarik Zinciri Akredite Test ve Ar-Ge Merkezi tarafından yapılacaktır. 8. EĞİTİM: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Tedarik Zinciri Akredite Test ve Ar-Ge Merkezi personeli(leri) teklif veren firmanın teknik personeli tarafından, cihaz kullanımı hakkında teorik ve pratik olmak üzere en az iki çalışma günü kurulacak olan laboratuarda makine başında ücretsiz olarak eğitilecektir. Eğitim sonrasında cihaz kullanımı eğitiminin verildiği personele(lere) eğitim katılım sertifikası sunulacaktır. 9. DİĞER HUSUSLAR: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından belirtilmediği sürece; makine ekipmanlar sözleşme tarihinden itibaren 30 takvim gün içinde teslim edilecektir. Tüm lojistik (taşıma, ulaşım, montaj vd.) maliyetler firmaya aittir. Firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşmenin feshedileceğini firma kabul eder. | 1 |
| A | B | C |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 5 | AZOT ÖLÇÜM CİHAZI TEKNİK ŞARTNAME 1. KONU: Bu teknik şartname; Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Tedarik Zinciri Akredite Test ve Ar-Ge Merkezi tarafından satın alınacak olan 1 adet Azot Ölçüm Cihazı teknik özelliklerini, denetim ve muayene metotlarını ve ilgili diğer hususları konu alır. 2. İSTEK VE ÖZELLİKLER - Metallerde element analiz yapabilen, farklı bazlarda çalışabilen, spektrum alabilen Vakum CCD optik emisyon spektrometre Paschen- Runge optik yerleştirmeye sahip olmalıdır. - Etkin dalga boyu aralığı 130 – 800 nm olmalı , Azot analizi yapabilmelidir. - Her analiz anında otomatik profil ayarı, her ortamda çalışma özelliği (0 – 50 º C) olmalıdır. - Yüksek çözünürlüklü min 32,000 pixel doğrusal CCD algılayıcı olmalıdır. - Sessiz vakum pompası olmalıdır. - Harici Bilgisayar: Endüstriyel yüksek performans anabord, çift çekirdekli işlemci , min. 2 GB RAM , dahili Min. 250 GB hard disk, DVD yazıcı / okuyucu, 6 x USB port , paralel, seri, ethernet çıkışlar, DVI, VGA çıkışlar, VGA Aktif matriks TFT renkli 22" LCD ekran, Tüm fonksiyonlu 102 tuş QWERTY klavye, PS2 optik Mouse, Lazer yazıcı, Windows XP PRO TÜRKÇE işletim sistemi veya muadili sağlamalıdır. - Türkçe dâhil en az 3 ayrı dilde kolay kullanımlı WASLAB işletim programı veya muadili olmalıdır. - Multi-frekans, bilgisayar kontrollü kondanse ark güç ünitesi, JET STREAM argon akışı, Digital elektronik sistemi mevcut olmalıdır. - Demir çelik, Bakır ve Alüminyum bazlı programlar ve bu programların Rekalibrasyon Numuneleri olmalıdır. - Cihaz ile birlikte düşük alaşımlı çelik CRM’i verilmelidir. 3. GARANTİ KOŞULLARI: Makinelerin kurulup aktif olarak kullanımına başlanması itibariyle 2 yıl garanti verilecektir. İki sene garanti tüm mekanik ve elektronik aksamı kapsar. Garanti süresi içinde doğacak her türlü arıza ve hasardan satıcı firma sorumludur. Satıcı firma Cihazın teknik sebeplerden dolayı arızalanması durumunda cihaza ikame edecek olan makine teçhizat(cihaz)'ı en az 5 yıl süre ile bedelsiz olarak vermekle yükümlüdür. Ürüne ilişkin satıcı firmanın yanı sıra üretici ve/veya distribütör (resmi distribütör olma şartı ile) firma tarafından ayrıca cihaz için en az 2 yıl geçerli olacak şekilde garanti belgesi verilmesi gerekmektedir. 4. MONTAJ VE BAKIM-ONARIM HIZMETLERİ: Garanti süresince (2 yıl) makine-ekipman ile ilgili; montaj, bakım, onarım hizmetlerinin ve işleyişi (çalışması) için gerekli tüm yedek parçaların sağlanması firmaya aittir. Yedek parçaların lojistik (taşıma, ulaşım, vd) ve montaj giderleri ile ilgili oluşacak tüm maliyetler firmaya aittir. 5.GEREKLİ YEDEK PARÇALAR: Makine-ekipman ile ilgili, işleyişi için gerekli tüm yedek parçaların sağlanması satıcı firmaya aittir. 6. KULLANIM KILAVUZU: Firma, cihazla birlikte makine-ekipman ile ilgili kullanım bilgilerinin ve detaylarının yer aldığı bir set orijinal dokümanları ücretsiz olarak verecektir. a) Kullanım Kılavuzu (Türkçe kullanım kılavuzu satıcı firma tarafından verilecektir). b) Bakım-Onarım El Kitabı. 7. ALTYAPI İHTİHACI: Cihazın montajı ve çalışabilmesi için gerekli bir temel ihtiyacı var ise bir ay önceden satıcı firma tarafından bildirilmek koşuluyla Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Tedarik Zinciri Akredite Test ve Ar-Ge Merkezi tarafından yapılacaktır. 8. EĞİTİM: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Tedarik Zinciri Akredite Test ve Ar-Ge Merkezi personeli(leri) teklif veren firmanın teknik personeli tarafından, cihaz kullanımı hakkında teorik ve pratik olmak üzere en az iki çalışma günü kurulacak olan laboratuarda makine başında ücretsiz olarak eğitilecektir. Eğitim sonrasında cihaz kullanımı eğitiminin verildiği personele(lere) eğitim katılım sertifikası sunulacaktır. 9. DİĞER HUSUSLAR: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından belirtilmediği sürece; makine ekipmanlar sözleşme tarihinden itibaren 30 takvim gün içinde teslim edilecektir. Tüm lojistik (taşıma, ulaşım, montaj vd.) maliyetler firmaya aittir. Firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşmenin feshedileceğini firma kabul eder. | 1 |
| A | B | C |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 6 | DİFERANSİYEL TARAMALI KALORİMETRE CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ - KONU: Bu teknik şartname; Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Tedarik Zinciri Akredite Test ve Ar-Ge Merkezi tarafından satın alınacak olan bir adet Diferansiyel Taramalı Kalorimetre Cihazının teknik özelliklerini, denetim ve muayene metotlarını ve ilgili diğer hususları konu alır. - İSTEK VE ÖZELLİKLER: - Cihaz ısı akış prensibine göre çalışmalıdır. - Cihaz metal,polimer,seramik,organik ve inorganik malzemelerin ölçümünde kullanılabilmelidir. - Cihaz 20 pozisyonlu numune değiştirici (ASC) özelliğine sahip olmalıdır. - Cihazda gümüş tipi fırın ve dairesel ısıtıcılar olmalıdır. - Cihaz sıcaklık doğruluğu" ±1 K" olmalıdır. - Cihaz sıcaklık hassasiyeti ±0.05K olmalıdır. - Cihaz DSC ölçüm aralığı ±650 mW olmalıdır. - Cihaz DSC hassasiyeti 0.2 µW olmalıdır. - Cihaz entalpi doğruluğu metaller için ±1% olmalıdır. - Cihaz kalorimetrik kesinlik metaller için 0.1% olmalıdır. - Cihaz “E” tip sıcaklık sensörü bulunmalıdır. - Cihazın duyarlılığı “3.6-4.0 µV/mW” olmalıdır. - Cihaz sensör zaman sabiti 2.5 saniye’dir. - Cihaz ısıtma hızı aralığı “0.001-100 K/Min” dir. - Cihaz çalışma sıcaklığı aralığı “(-70)-(+600) ˚C” olmalıdır. - Cihazla birlikte en az “1 adet” sertifikalı, sıcaklık ve entalpi için kalibrasyon kiti temin edilmelidir. - Cihaz atmosferi oksijen ve inert gaz olmalıdır. - Cihaza test ürününe akacak olan gaz temizliği için 2 gaz çeşidi bağlanabilir olmalıdır.. - Cihaz Makro Kaydedici içermelidir. - Cihaz grafiksel ara yüz ve entegre detaylı yardım sistemi içermelidir. - Cihaza yazıcı bağlandığında ayrıntılı bilgiler, teknik veri kağıdı şeklinde temin edilebilir olmalıdır. - Cihazda sıcak kontrolü ,sistem soğutmasının kontrolü ve veri edinimi için entegre TA sistem kontrolcüsü olmalıdır. - Cihazda 2 bağlantı test ürününe gelen gazın giderilmesi için,1 bağlantı gaz girişinin korunması için olmalıdır. - Cihazda 3 gaz için,gaz kontrol bloğu olmalıdır ve “Azot” gazının çözünürlüğü “1ml/min” ,akış hızı “5-250 ml/min” olmalıdır. 3. GARANTİ KOŞULLARI: Makinelerin kurulup aktif olarak kullanımına başlanması itibariyle 2 yıl garanti verilecektir. İki sene garanti tüm mekanik ve elektronik aksamı kapsar. Garanti süresi içinde doğacak her türlü arıza ve hasardan satıcı firma sorumludur. Satıcı firma Cihazın teknik sebeplerden dolayı arızalanması durumunda cihaza ikame edecek olan makina techizat(cihaz)'ı en az 5 yıl süre ile bedelsiz olarak vermekle yükümlüdür. Ürüne ilişkin satıcı firmanın yanı sıra üretici ve/veya distribütör (resmi distribütör olma şartı ile) firma tarafından ayrıca cihaz için en az 2 yıl geçerli olacak şekilde garanti belgesi verilmesi gerekmektedir. 4. MONTAJ VE BAKIM-ONARIM HIZMETLERİ: Garanti süresince (2 yıl) makine-ekipman ile ilgili; montaj, bakım, onarım hizmetlerinin ve işleyişi (çalışması) için gerekli tüm yedek parçaların sağlanması firmaya aittir. Yedek parçaların lojistik (taşıma, ulaşım, vd) ve montaj giderleri ile ilgili oluşacak tüm maliyetler firmaya aittir. 5. GEREKLİ YEDEK PARÇALAR: Makine-ekipman ile ilgili, işleyişi için gerekli tüm yedek parçaların sağlanması satıcı firmaya aittir. 6. KULLANIM KILAVUZU: Firma, cihazla birlikte makine-ekipman ile ilgili kullanım bilgilerinin ve detaylarının yer aldığı bir set orijinal dokümanları ücretsiz olarak verecektir. a) Kullanım Kılavuzu (Türkçe kullanım kılavuzu satıcı firma tarafından verilecektir). b) Bakım-Onarım El Kitabı. 7. ALTYAPI İHTİHACI: Cihazın montajı ve çalışabilmesi için gerekli bir temel ihtiyacı var ise bir ay önceden satıcı firma tarafından bildirilmek koşuluyla Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Tedarik Zinciri Akredite Test ve Ar-Ge Merkezi tarafından yapılacaktır. 8. EĞİTİM: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Tedarik Zinciri Akredite Test ve Ar-Ge Merkezi personeli(leri) teklif veren firmanın teknik personeli tarafından, cihaz kullanımı hakkında teorik ve pratik olmak üzere en az iki çalışma günü kurulacak olan laboratuarda makine başında ücretsiz olarak eğitilecektir. Eğitim sonrasında cihaz kullanımı eğitiminin verildiği personele(lere) eğitim katılım sertifikası sunulacaktır. 9. DİĞER HUSUSLAR: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından belirtilmediği sürece; makine ekipmanlar sözleşme tarihinden itibaren 30 takvim gün içinde teslim edilecektir. Tüm lojistik (taşıma, ulaşım, montaj vd.) maliyetler firmaya aittir. Firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşmenin feshedileceğini firma kabul eder. | 1 |
| A | B | C |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 7 | ISI YALITIM VE POLİÜRETAN YOĞUNLUK ISI ÖLÇER CİHAZI TEKNİK ŞARTNAME 1. KONU: Bu teknik şartname; Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Tedarik Zinciri Akredite Test ve Ar-Ge Merkezi tarafından satın alınacak olan 1 adet Isı Yalıtım ve Poliüreten Yoğunluk Isı Ölçer Cihazının teknik özelliklerini, denetim ve muayene metotlarını ve ilgili diğer hususları konu alır. 2. İSTEK VE ÖZELLİKLER: - Cihaz izolasyon malzemelerin ölçümleri için olmalıdır. - Cihazın plaka sıcaklık aralığı “0-40 ˚C” olmalıdır. - Cihazın progranabilir ölçüm sıcaklığı adedi “1” olmalıdır. - Cihaz hava ile soğumalıdır. - Cihazın içerisine , maksimum 305x305x100 mm ebatlarındaki ürün sığmalıdır. - Cihaz ,kalınlığı maksimum 100 mm olan numuneye etkim edebilmelidir. - Cihazın Termal İletkenlik ölçüm aralığı opsiyonel kit ile “0.002-2 W/(m.K) olmalıdır. - Cihazın termal direnci “0.05-8 m²xK/W olmalıdır. - Cihazın değişken yükü 21 kPa’a kadar olmalıdır. - Cihaz kalibrasyonu ve ürün analizi tamamen otomatik olmalıdır. - Cihaz ölçüm süresi minimum 15 dakika olmalıdır. - Cihazın tekrarlanabilirliği %25’den daha iyi olmalıdır. - Cihazın doğruluğu, kullanılan referansa bağlı olarak “±1-3%” olmalıdır . - Cihazda tercihan MS®-Windows™ tabanlı Q-Lab yazılımı veya muadili olmalıdır. - Cihaz herhangi bir bilgisayara bağlı olmadan da üzerine entegre yazıcı ile tek başına kullanılabilmelidir. - Cihazın voltajı ve frekansı sırasıyla ;230 V/50 Hz olmalıdır. - Nist referans ürün , “305 mm x 305 mm x 24.4 mm” ebatlarında olmalıdır. - Cihaz üzerinde ön panel tuş takımı ve veriş giriş ve arka aydınlatma ile 20x4 ebatında LCD panel olmalıdır. - Cihazda katı hal soğutucu teknolojisi (solid state cooling technology) bulunmalıdır ve dış soğutucuya gerek duyulmamalıdır. - Cihazda çevre ile hava değişimine karşı kapalı test odası korunmalı ve yoğuşma minimize edilmelidir. - Cihazla birlikte sertifikalı olarak tercihen Q-Lab 2 yazılım programı veya muadili, yüksek çözünürlük grafik ara yüzüne sahip tercihen MS Windows XP, Windows 7 Professional bilgisayar veya muadili temin edilmelidir. - Cihazın bütün fonksiyonları bilgisayarın klavyesinden kontrol edilebilir olmalıdır. 3. GARANTİ KOŞULLARI: Makinelerin kurulup aktif olarak kullanımına başlanması itibariyle 2 yıl garanti verilecektir. İki sene garanti tüm mekanik ve elektronik aksamı kapsar. Garanti süresi içinde doğacak her türlü arıza ve hasardan satıcı firma sorumludur. Satıcı firma Cihazın teknik sebeplerden dolayı arızalanması durumunda cihaza ikame edecek olan makine teçhizat (cihaz)'ı en az 5 yıl süre ile bedelsiz olarak vermekle yükümlüdür. Ürüne ilişkin satıcı firmanın yanı sıra üretici ve/veya distribütör (resmi distribütör olma şartı ile) firma tarafından ayrıca cihaz için en az 2 yıl geçerli olacak şekilde garanti belgesi verilmesi gerekmektedir. 4. MONTAJ VE BAKIM-ONARIM HIZMETLERİ: Garanti süresince (2 yıl) makine-ekipman ile ilgili; montaj, bakım, onarım hizmetlerinin ve işleyişi (çalışması) için gerekli tüm yedek parçaların sağlanması firmaya aittir. Yedek parçaların lojistik (taşıma, ulaşım, konaklama vd) ve montaj giderleri ile ilgili oluşacak tüm maliyetler firmaya aittir. 5. GEREKLİ YEDEK PARÇALAR: Makine-ekipman ile ilgili, işleyişi için gerekli tüm yedek parçaların sağlanması satıcı firmaya aittir. 6. KULLANIM KILAVUZU: Firma, cihazla birlikte makine-ekipman ile ilgili kullanım bilgilerinin ve detaylarının yer aldığı bir set orijinal dokümanları ücretsiz olarak verecektir. a) Kullanım Kılavuzu (Türkçe kullanım kılavuzu satıcı firma tarafından verilecektir). b) Bakım-Onarım El Kitabı. 7. ALTYAPI İHTİHACI: Cihazın montajı ve çalışabilmesi için gerekli bir temel ihtiyacı var ise bir ay önceden satıcı firma tarafından bildirilmek koşuluyla Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Tedarik Zinciri Akredite Test ve Ar-Ge Merkezi tarafından yapılacaktır. 8. EĞİTİM: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Tedarik Zinciri Akredite Test ve Ar-Ge Merkezi personeli(leri) teklif veren firmanın teknik personeli tarafından, cihaz kullanımı hakkında teorik ve pratik olmak üzere en az iki çalışma günü kurulacak olan laboratuarda makine başında ücretsiz olarak eğitilecektir. Eğitim sonrasında cihaz kullanımı eğitiminin verildiği personele(lere) eğitim katılım sertifikası sunulacaktır. 9. DİĞER HUSUSLAR: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından belirtilmediği sürece; makine ekipmanlar sözleşme tarihinden itibaren 30 takvim günü içinde teslim edilecektir. Tüm lojistik (taşıma, ulaşım, montaj vd.) maliyetler firmaya aittir. Firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşmenin feshedileceğini firma kabul eder. | 1 |